42 1894

ТЕПЛОСЧЕТЧИК  ТС-07

Руководство по эксплуатации

ЛГФИ.411721.009 РЭ

### СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА                                                                            3

1.1 Назначение                                                                                             3

1.2 Условия эксплуатации                                                                           6

1.3 Основные технические характеристики                                               7

1.4 Порядок заказа                                                                                     10

1.5 Устройство и работа теплосчетчика                                                   11

1.6 Маркировка и пломбирование                                                             16

1.7 Консервация и упаковка                                                                       17

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ                                                 18

2.1 Эксплуатационные ограничения                                                         18

2.2 Меры безопасности                                                                              18

2.3 Монтаж                                                                                                  18

2.4 Подготовка к работе                                                                             22

2.5 Режимы работы                                                                                    23

2.6 Вывод архивной информации на принтер и  ЭВМ                            24

2.7 Порядок расчета за потребленную тепловую энергию

и массу теплоносителя                                                                        26

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                        27

4 Текущий ремонт                                                                                28

5 Хранение                                                                                               31

6 Транспортирование                                                                        31

7 УТИЛИЗАЦИЯ                                                                                          31

Приложение А  Схемы электрические соединений

теплосчетчика ТС-07

Приложение Б  Тепловычислитель ТВМ.

Внешний вид и габаритные размеры

Приложение В  Комплект термоэлектрических преобразователей

сопротивления

Приложение Г  Внешний вид и габаритные размеры

преобразователя расхода ППР

Приложение Е  Форма карты заказа

Приложение Ж  Схемы подключения расходомера- счетчика

с импульсным выходом

Приложение И   Структурная схема меню тепловычислителя ТВМ

Приложение К    Монтаж ППР7 в трубопроводе

Приложение Л   Установочный комплект монтажных частей

для КТСПР 001.

Приложение М  Схемы жгутов соединительных

Приложение Н   Параметры, индицируемые на ЖКИ ТС-07,

для разных вариантов комплектации

(для разных вариантов расчета тепла)

Приложение П   Ведомость месячных параметров теплоснабжения

Приложение Р   Ведомость  суточных параметров теплоснабжения

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом работы и правилами эксплуатации теплосчетчика ТС-07 трехканального версия рабочей программы  3.2 и выше (в дальнейшем - теплосчетчик).

# 1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Теплосчетчик ТС-07 предназначен для коммерческого учета тепловой энергии.

Теплосчетчик измеряет количество отпущенной (потребленной) тепловой энергии на объектах водяных систем теплоснабжения, массу, температуру и давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, время наработки, индицирует измеренные величины, а также значения тепловой мощности и массового расхода теплоносителя.

Управление работой теплосчетчика осуществляется в диалоговом режиме.

Область применения теплосчетчика: тепловые пункты, индивидуальные и групповые потребители тепловой энергии.

Теплосчетчик входит в комплект государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации ГСП.

1.1.2 В состав теплосчетчика в зависимости от варианта комплектации (исполнения) заводом-изготовителем входят:

- тепловычислитель ТВМ с первичными  преобразователями  расхода ППР;

- комплект термометров платиновых технических разностных   КТПТР-04, состоящий из двух термометров платиновых с чувствительными элементами ЧЭПТ-100 (или комплект КТСПР, состоящий из двух термопреобразователей сопротивления платиновых);

В состав теплосчетчика (вариант исполнения ТС-07-1) могут входить преобразователи давления ПД-Р, СДВ, датчик давления DMP (по заказу потребителя).

ППР устанавливают в подающем и (или) обратном трубопроводах.

Термометры платиновые устанавливают в подающем и обратном трубопроводах.

1.1.3  Теплосчетчик может поставляться в одном из вариантов исполнения, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Вариант исполнения ТС-07 | Алгоритмы измерений тепловой энергии и массы теплоносителя | Составные части комплекта теплосчетчика, поставляемые изготовителем |
| --- | --- | --- |
|  |  | Составные части | Кол. |
| 1 ТС-07-1 | Измерение потребленной тепловой энергии QИ, массы М1, М2, температуры t1 , t2 и давления Р1, Р2 теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, индикация массового расхода, тепловой мощности в подающем и обратном трубопроводах в открытых и закрытых системах теплопотребления. QИ=M2(h1-h2)+(M1-M2)( h1-hк)= =Q1-Q2=Qк+Qу M1=V1(1 , M2=V2(2 , | ТВМ ППР КТПТР-04 (КТСПР001) | 1 2 1 |
| 2 ТС-07-2 | Измерение потребленной тепловой энергии QИ, массы теплоносителя М1 в подающем трубопроводе, температуры теплоносителя t1 , t2 , в подающем и обратном трубопроводах, индикация массового расхода теплоносителя, тепловой мощности, в закрытых системах теплопотребления. QИ=Q1=M1(h1-h2) , Q1= Qк, M1=V1(1 | ТВМ ППР КТПТР-04 (КТСПР001) | 1 1 1 |
| 3 ТС-07-3 | Измерение потребленной тепловой энергии QИ, массы теплоносителя М2 в обратном трубопроводе, температуры теплоносителя t1 , t2 , в подающем и обратном трубопроводах, индикация массового расхода теплоносителя, тепловой мощности, в закрытых системах теплопотребления. QИ=Q2 = M2(h1-h2) , Q2=Qк, M2=V2(2 . | ТВМ ППР КТПТР-04 (КТСПР001) | 1 1 |

Обозначения, примененные в таблице 1:

QИ – потреблённая тепловая энергия, измеренная теплосчетчиком, ГДж (Гкал.);

(1, (2 - плотность теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах соответственно, т/м3;

M1, M2 - масса теплоносителя, прошедшего  за определённый период времени в подающем и обратном трубопроводах соответственно, т;

h1, h2 – удельная энтальпия воды в подающем и обратном трубопроводах соответственно, ГДж/т (Гкал/т);

hхв –  удельная энтальпия  холодной воды на источнике тепловой энергии, ГДж/т (Гкал/т);

hk – условное значение (константа) удельной энтальпии холодной воды, соответствующее выбранному и введённому в программу расчетов значению температуры холодной воды, ГДж/т (Гкал/т);

t1, t2 – температура воды в подающем и обратном трубопроводах соответственно, (С;

tк– условное значение(константа) температуры холодной воды, соответствующее выбранному и введённому в программу расчетов значению температуры холодной воды, (C. Значение выбирают из интервала температур от 0 до плюс 30 (C и вводят значение по договорённости между поставщиком и потребителем тепловой энергии;

p1, p2 – давление в подающем и обратном трубопроводах соответственно, МПа.

По согласованию с теплоснабжаюшей организацией теплосчетчик ТС-07-1 в эксплуатации, при необходимости, разрешается использовать в вариантах ТС-07-2, ТС-07-3. Соответствующий вариант расчета тепла устанавливает потребитель.

Примечания

1 В алгоритмах расчёта тепловой энергии теплосчетчика ТС-07:

Qк=Мi(h1-h2) – потреблённая тепловая энергия  без учета потерь  теплоносителя (коммерческая), ГДж (или Гкал),

где i – номер трубопровода (1 – подающий, 2 – обратный);

Qу=(М1-М2)(h1-hk) – тепловая энергия с учётом утечек теплоносителя, ГДж (или Гкал);

(М=(М1-М2) – масса теплоносителя, израсходованная потребителем, т;

(Q=(M1-M2)(hk-hхв) – поправка к результатам измерений тепловой энергии, учитывающая фактическую температуру холодной воды.

2 В договорах на поставку тепловой энергии должен предусматриваться пункт, обязывающий организацию-поставщика тепловой энергии предоставлять организации потребителю среднечасовые значения температуры холодной воды tхв за отчетный период.

За результат измерений потреблённой энергии Qп принимают значение:

Qп=Qк+ Qу +(Q,

где (Q – поправка к результатам измерений тепловой энергии, учитывающая фактическую температуру холодной воды.

Значение потреблённой энергии Qп служит основой для коммерческих расчетов между поставщиком и потребителем тепловой энергии (ГОСТР8.592-2002. «Тепловая энергия, потреблённая абонентами водяных систем теплоснабжения».  Госстандарт России. Москва).

3   Расчеты между теплоснабжающей организацией и потребителем должны проводиться в соответствии с инструкцией «Порядок  расчетов за электрическую и тепловую энергию» (рег.№449 Минюста РФ от 28.12.93г.).

1.1.4 Теплосчетчик позволяет осуществить три варианта измерения тепловой энергии согласно «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, Москва, 1995 г.». Схемы установки теплосчетчика для разных вариантов исполнения приведены в приложении А.

Внешний вид составных частей теплосчетчика приведен в приложениях Б, В, Г.

1.1.5 В случае подключения расходомера-счетчика к каналу «Счетчик» теплосчетчик индицирует объем воды, прошедший по третьему  трубопроводу.

1.2 Условия эксплуатации

1.2.1 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха электронный блок теплосчетчика (тепловычислитель ТВМ) соответствует климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69 (рабочий диапазон температур от плюс 1 до плюс 40 (C, относительная влажность воздуха до 80 % при плюс 35 (C), ППР соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 (рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 40 (C, относительная влажность воздуха до 98 % при плюс 35 (C), термометры платиновые соответствуют климатическому исполнению У категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 и группе исполнения С4 по ГОСТ 12997-84  (диапазон температур от минус 30 до плюс 50 (C, относительная влажность воздуха до 95 % при плюс 35 (C).

1.2.2 По прочности к воздействию синусоидальных вибраций тепловычислитель относится к группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84 (воздействие синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц  с амплитудой вибросмещения  0,15 мм).

ППР и термометры платиновые  относятся к группе исполнения N3 по ГОСТ 12997-84 (воздействие синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5 до 80 Гц с амплитудой вибросмещения 0,075 мм).

1.2.3 Теплосчетчик устойчив к воздействию внешнего постоянного магнитного поля напряженностью до  400 А/м и  переменного магнитного поля с частотой 50 Гц и напряженностью до 80 А/м.

1.2.4 Степень защиты составных частей теплосчетчика от проникновения внешних твердых предметов, пыли и воды:

а) ТВМ, ППР  - IP54 ГОСТ14254-96;

б) КТСПР (КТПТР) – IР55   ГОСТ14254-96.

1.2.5 Теплосчетчик предназначен для установки вне взрывоопасных зон помещений.

1.3 Основные технические характеристики

1.3.1 Питание теплосчетчика осуществляется от сети переменного тока напряжением () В, частотой (50(1) Гц. От встроенной литиевой батареи напряжением  2,4-3,3 В осуществляется питание микросхемы часов реального времени при отключении сетевого питания. Потребляемая теплосчетчиком мощность от сети переменного тока  не более 30 ВА.

1.3.2 Теплосчетчик предназначен для измерения в эксплуатации  параметров теплоносителя:

- вид теплоносителя - холодная и горячая сетевая вода по СНиП 2.04.07-86  «Тепловые сети»;

- диапазон давлений - от 0,1 до 2,5 МПа  (от  1,0  до  25,0  кгс/см2);

- диапазон температур в трубопроводах - от плюс 5 до плюс 150 (C;

- разность температур в подающем и обратном трубопроводах – от плюс 5 до плюс 145 ºC.

1.3.3 Теплосчетчик обеспечивает:

а) измерение и индикацию  на ЖКИ  параметров в подающем и обратном трубопроводах:

- массы теплоносителя М нарастающим итогом, т;

- количества тепловой энергии Q, ГДж (Гкал);

- температуры теплоносителя, (С;

- давления теплоносителя, МПа;

б) измерение, индикацию на ЖКИ, архивирование суточных значений тепловой энергии Qк  и  Qу (см. примечания к таблице 1);

в) отсчет (измерение) текущего времени (часы, минуты), даты и времени наработки (часы);

г) индикацию на ЖКИ:

- суммарного объема холодной (или горячей) воды V3, если ко входу   «Счетчик» подключен расходомер-счетчик, установленный в третьем трубопроводе,  м3   и суточного объема V3, м3;

- массового расхода m, т/ч

- тепловой мощности q, ГДж/ч (Гкал/ч);

д) архивирование итоговых параметров теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах (массы теплоносителя,  количества тепловой энергии, средней температуры, минимального давления) и выдачу их значений на принтер, а также ЭВМ:

- суточный архив - за любые сутки из 30 предыдущих суток с дискретностью 1 час;

- месячный архив   - за любой из 11 предыдущих месяцев с дискретностью одни сутки;

е) вывод всех измеряемых параметров на внешнюю ЭВМ в стандарте RS-232 по специальной программе пользователя («teplo07»);

ж) защиту от несанкционированного вмешательства в его работу – возможность выполнения указанных ниже действий оператором только после ввода кода пароля:

- изменение даты и времени;

- выбор номера  варианта исполнения (варианта расчета тепловой энергии);

- выбор номера абонента-получателя информации по каналу связи RS-232;

- изменение кода пароля;

и) фиксирует в ведомости суточных и месячных параметров теплоносителя (см. приложения П, Р), выводимых из архива, коды аварийных  ситуаций (ошибок).

к) измерение параметров теплоносителя (открытая система с контролем ГВС) при изменении направления потока с целью учета ГВС в летнем режиме горячего водоснабжения без переустановки ППР. При этом теплоноситель подается или по подающему или обратному трубопроводу.

1.3.4 Диапазон индицируемых  расходов теплоносителя от 0,075 до 900 т/ч обеспечивается при использовании  ряда модификаций ППР, отличающихся диаметром условного прохода, Ду (от Ду= 20 мм до Ду = 200 мм).

1.3.5 Типоразмер и заводской номер ППР вводятся во внутреннюю память теплосчетчика с помощью программы «tc700.еxе» на заводе-изготовителе.

1.3.6 Основные параметры теплосчетчика (при температуре теплоносителя плюс 10 (С) в зависимости от Ду ППР соответствуют указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Параметр | Значения параметра для диаметра условного прохода ППР |
| --- | --- |
|  | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 1 Диаметр условного прохода (Ду) первичного преобразователя расхода ППР, мм | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 2 Расход теплоносителя, т/ч максимальный, dmаx минимальный, dmin=dmаx/150 | 11,3 0,075 | 22,68 0,151 | 36,0 0,240 | 57,6 0,384 | 144 0,96 | 226,8 1,51 | 576 3,84 | 900 6,00 |

Продолжение таблицы 2

| Параметр | Значения параметра для диаметра условного прохода ППР |
| --- | --- |
|  | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 3 Тепловая мощность: Гкал/ч qmax qmin ГДж/ч qmax qmin | 1,56 0,0002 6,56 0,001 | 3,14 0,0005 13,15 0,002 | 4,98 0,0007 20,88 0,003 | 7,98 0,001 33,41 0,005 | 19,96 0,003 83,54 0,013 | 31,42 0,005 131,5 0,021 | 79,82 0,013 334,1 0,053 | 124,7 0,02 522,1 0,083 |
| 4 Масса ППР не более, кг | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 11,0 | 19,5 | 31,0 |
| 5 Габаритные размеры ППР не более, мм | 120 197 119,6 | 150 202 135 | 150 217 145 | 150 224 160 | 200 291 195 | 250 311 230 | 300 308 341 | 350 356 401 |

1.3.7 Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении массы теплоносителя  в подающем и (или) обратном трубопроводах в диапазоне температуры теплоносителя от плюс 5 до плюс 150(С  -  (2,0%  на всем  диапазоне  расходов от dmax   до dmax/150.

1.3.8 Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении количества тепловой энергии в зависимости от разности температур (t теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах:  ( 6 %     при   плюс 5  (С (  ( t  ( плюс 10 (С;

( 5 %     при  плюс 10 (С  (  ( t  ( плюс 20 (С;

( 4 %    при  плюс 20 (С  (  ( t  ( плюс 145 (С

По точности теплосчетчик соответствует классу 4 согласно МИ2164-91.

1.3.9 Пределы допускаемой абсолютной погрешности теплосчетчика при измерении температуры теплоносителя -  ((0,35+0,005t) (С, где t-числовое значение измеряемой температуры, (С.

1.3.10 Динамический диапазон измерений расхода (отношение  минимального расхода к максимальному)   - 1:1500.

1.3.11 Канал «Счетчик» ТВМ для подключения расходомера-счетчика гальванически развязан с помощью оптрона. Параметры входной цепи оптрона:

- диапазон токов (5-10) мА;

- максимальное допустимое напряжение 10 В.

1.3.12 Пределы допускаемой абсолютной погрешности комплекта КТПТР-04 при преобразовании разности температур -  ((0,05+0,001(t)(С, где (t – числовое значение разности температур, (С.

1.3.13 Пределы допускаемой относительной погрешности  теплосчетчика при измерении  текущего времени -   ( 0,1 %.

1.3.14 Пределы допускаемой абсолютной погрешности теплосчетчика при измерении среднесуточной температуры -  ( 0,5 (С.

1.3.15 Предельная длина линии электрической связи между тепло-вычислителем и  ППР, КТПТР -  100 м.

1.3.16 Тепловычислитель в случае аварийных ситуаций, в режиме индикации, выдает на цифровой индикатор коды ошибок (аварий), указанные в таблице 6.

1.3.17 Электрическое сопротивление изоляции между объединенными штырями сетевой вилки тепловычислителя и корпусом тепловычислителя не менее 40 МОм в нормальных условиях.

1.3.18 Время установления рабочего режима теплосчетчика после включения питания не более 15 минут.

1.3.19 Средняя наработка теплосчетчика на отказ не менее 17000 ч   с учетом технического обслуживания.

1.3.20 Средний срок службы теплосчетчика до списания не менее 12 лет.

1.3.21 Составные части теплосчетчика, кроме комплекта термометров платиновых, относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям.

1.3.22 Масса тепловычислителя не более 2 кг, габаритные размеры не более 228×211×115 мм.

1.3.23 Футеровка ППР выполнена из стеклонаполненных конструкционных материалов (термопласты и реактопласты).

1.3.24 Внешний вид и габаритные размеры составных частей теплосчетчика приведены в приложениях:

- для тепловычислителя ТВМ в приложении Б;

- для комплекта термометров платиновых технических разностных КТПТР-04 в приложении В;

- для первичных преобразователей расхода ППР в приложении Г.

1.4 Порядок заказа

1.4.1 Порядок записи комплекта теплосчетчика ТС-07 при заказе:

ТС-07-№ - ХХХ –  ХХ       ЛГФИ.411721.009 ТУ

где    №=1-3 - номер варианта комплектации (варианта исполнения)

согласно таблице 1;

-ХХХ–диаметр условного прохода Ду ППР,  одинаковый в подающем

и обратном трубопроводе (выбирается из ряда 20, 32, 40, 50,

80, 100, 150, 200 мм). Для варианта 2, 3   - диаметр условного

прохода Ду ППР соответственно в подающем или обратном

трубопроводе;

- ХХ - длина жгутов ДР, ДТ, ДР1 (выбирается из ряда 5, 10, 20, 30,

50 метров).

Примеры

1 Пример заказа теплосчетчика.

«Теплосчетчик ТС-07-1-40–50» ЛГФИ.411721.009 ТУ.

ТеплосчетчикТС-07, вариант комплектации (исполнения) – 1, в подающем и обратном трубопроводах установлен ППР7 с Ду=40мм; длина жгутов ДР   - 50 метров.

2 Пример заказа теплосчетчика.

«Теплосчетчик ТС-07-3 - 32 – 30» ЛГФИ.411721.009 ТУ.

Теплосчетчик ТС-07, вариант комплектации (исполнения) 3, в обратном трубопроводе установлен ППР с Ду=32 мм, длина жгутов ДР, ДТ 30 метров.

Для заказа теплосчетчика необходимо выбрать вариант исполнения по таблице 1, а затем заполнить карту заказа, форма которой приведена в приложении Е.

При заполнении карты заказа поле прямоугольника отсутствующей позиции в выбранном варианте исполнения остается свободным.

1.5 Устройство и работа теплосчетчика

1.5.1 Устройство и принцип работы теплосчетчика

Теплосчетчик представляет собой изделие, состоящее из отдельных конструктивно законченных частей, соединенных  между собой с помощью кабелей и жгутов.

В состав теплосчетчика ТС-07 входят:

- микропроцессорный тепловычислитель ТВМ;

- первичные преобразователи расхода ППР (один или два);

- комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-04 (или КТСПР001);

В теплосчетчике ТС-07 предусмотрена возможность подключения в канал «Счетчик» расходомера-счетчика с импульсным сигналом с ценой одного импульса 0,1 м3 или 1,0 м3 (см. приложение Ж).

Импульсный вход «Счетчик» запитывается или от внутреннего источника питания (от ТВМ) или от внешнего источника.

На вход канала «Счетчик» должны подаваться либо электрические импульсы с  параметрами «логический» ноль – (0 - 1,0) В, «логическая» единица – (2,0 – 5,0) В, либо должно происходить замыкание и размыкание механических контактов, максимальная частота следования импульсов 1 кГц, длительность не менее 0,1 мсек.

Сопротивление внешней цепи при замкнутом состоянии  механических контактов не должно превышать 100 Ом.

Первичные преобразователи расхода, датчики температуры и давления обеспечивают преобразование воздействующих физических величин в электрические сигналы, которые поступают в тепловычислитель. Тепловычислитель обеспечивает прием и обработку входных сигналов, расчет параметров теплоносителя  и тепловой энергии, архивирование параметров,  вывод их на ЖКИ, принтер. Вывод параметров на ЭВМ осуществляется с помощью программы пользователя «teplo07.exe».

1.5.1.1 Устройство и принцип работы ППР

По закону электромагнитной индукции при прохождении электропроводной среды через магнитное поле в ней, как в движущемся проводнике, индуцируется э.д.с, пропорциональная средней скорости жидкости или расходу.

На силовые катушки ППР с блока питания подается импульсное напряжение Uп для создания магнитного поля в потоке контролируемой среды.

Импульсный сигнал Uэ воспринимается электродами ППР и подается на тепловычислитель.

Амплитуда сигнала Uэ пропорциональна произведению скорости потока V, средней магнитной индукции Вср и расстоянию между электродами:

Uэ=V·Bср·DЭ

Конструктивно ППР представляет собой участок трубы с изолированной внутренней поверхностью. На трубе расположены две силовые катушки, создающие внутри трубы магнитное поле. Электроды установлены диаметрально противоположно в плоскости поперечного сечения трубы. Электроды электрически изолированы от металлической стенки трубы изоляционным покрытием (футеровкой). На корпусе ППР расположена монтажная коробка, в которой находится колодка для подключения линии связи ППР с тепловычислителем.

1.5.1.2 Устройство и принцип работы термометров платиновых

Внешний вид термометров платиновых КТПТР-04, КТСПР001 и схемы электрические приведены в приложении В. Конструкция термометров платиновых герметична. Монтажная часть защитной арматуры термометров платиновых выполнена из антикоррозионной стали.

В комплект термометров платиновых технических разностных (КТПТР, КТСПР001) входит два термометра платиновых,  имеющих номинальную статическую характеристику (НСХ) 100П, класс допуска – А, четырехпроводную схему подключения.

Принцип работы термометров платиновых основан на изменении электрического сопротивления платинового чувствительного элемента  в зависимости от температуры измеряемой среды.

1.5.2 Устройство и работа тепловычислителя

1.5.2.1 Описание конструкции тепловычислителя

Тепловычислитель собран в пластмассовом корпусе, состоящем из углубленной нижней части и верхней.

В нижней части корпуса расположены блок запитки, преобразователи измерительные и источник питания.

К верхней крышке закрепляется блок обработки сигналов с преобразователем R-U, интерфейсом RS-232, микропроцессором, архивом, литиевой батарейкой, ЖКИ, выполненный на печатной плате.

Внутренние электрические соединения тепловычислителя осуществляются с помощью малогабаритных разъемов с плоскими ленточными кабелями.

1.5.2.2 Описание функциональной схемы тепловычислителя

Функциональная схема тепловычислителя приведена на рисунке 1. Преобразователи R-U служат для преобразования сопротивления внешних термометров платиновых в напряжение.

Формирователи-преобразователи служат для преобразования уровней выходных сигналов с ППР в уровни сигналов микропроцессора.

В блоке запитки формируются прямоугольные сигналы Uп и подаются на силовые катушки ППР для создания магнитного поля в потоке контролируемой среды.

Выходные сигналы с преобразователей R-U поступают на коммутатор. Выходные сигналы с коммутатора поступают на АЦП микропроцессора. Выходная информация с датчиков давления  поступает в микропроцессор.

Микропроцессор выполняет прием и преобразование сигналов, расчет параметров по каналам, вывод  данных на индикатор ЖКИ, в архив, на интерфейсную схему RS-232.

Частота запроса входной информации (частота измерений) 1,6 Гц.

Память программ является составной частью микропроцессора.

Занесение в архив измеренных (вычисленных) параметров происходит по истечении каждого часа. При необходимости вывода на индикацию или ЭВМ (принтер) архивных данных за требуемый промежуток времени оператор вводит с помощью кнопок теплосчетчика необходимую дату и получает на ЖКИ или ЭВМ (принтер) требуемые параметры. При этом работа основной программы по измерению и вычислению параметров не прекращается.

При отключении сетевого питания обеспечивается хранение архивных данных, накопленных до момента отключения питания.

Электронные часы реального времени реализованы на интегральной микросхеме типа DS1307.

Электронный архив представляет собой электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство. Он реализован на интегральной микросхеме типа 24LC256-10-3,6.

При передаче и приеме информации по каналу «RS232» используется интегральная микросхема типа TIL193, позволяющая осуществить гальваническую развязку с внешней ЭВМ.

Блок питания вырабатывает напряжения, необходимые для работы тепловычислителя.

Архив представляет собой перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) и служит для долговременного хранения параметров теплосчетчика.

Интерфейсная схема RS-232 осуществляет преобразование выходной информации микропроцессора в стандарт RS-232 для приема этой информации внешней ЭВМ, а также обратное преобразование для приема микропроцессором команд от ЭВМ.

Обмен информацией по каналу RS-232 осуществляется с разъема «RS232».

1.5.2.3 Описание алгоритма работы тепловычислителя

Тепловычислитель осуществляет вычисление текущей тепловой мощности q, ГДж/ч, в каждом канале по формуле

,

где   dvi  - текущий объемный расход теплоносителя в канале, м3/ч;

(i - удельная плотность теплоносителя для текущей температуры в канале, т/м3;

hi	-удельная энтальпия теплоносителя в канале (в трубопроводе), ГДж/т, i - номер канала (i=1, 2).

Текущий массовый расход теплоносителя m, т/ч, индуцируемый тепловычислителем в каждом канале, вычисляется по формуле

.

Формулы расчета массы теплоносителя  и  количества тепловой энергии   для каждого варианта исполнения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Вариант исполнения (комплектации) | Формулы расчета массы теплоносителя и количества тепловой энергии |
| --- | --- |
| ТС-07-1 | QИ=M2(h1-h2)+(M1-M2)( h1-hк) M1=V1(1 , M2=V2(2 t1 , t2 , p1 , p2 . |
| ТС-07-2 | QИ=M1(h1-h2) , M1=V1(1 , t1 , t2 |
| ТС-07-3 | QИ=M2(h1-h2) , M2=V2(2 t1 , t2 |

где:  Qи   – потреблённая тепловая энергия, ГДж (Гкал);

V1, V2 - объем теплоносителя за определённый период времени в подающем  и обратном трубопроводах соответственно, м3;

(1, (2 - плотность теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах соответственно, т/м3;

M1, M2 - масса теплоносителя за определённый период времени в подающем и обратном трубопроводах соответственно, т;

h1, h2 – удельная энтальпия воды в подающем и обратном трубопроводах соответственно, ГДж/т (Гкал/т);

hk – условное значение (константа) удельной энтальпии холодной воды, соответствующее выбранному и введённому в программу расчетов значению температуры холодной воды, ГДж/т (Гкал/т).

После завершения вычисления параметров производится формирование массива индикации и вывод информации на индикаторы.

По желанию оператора на индикаторное табло выводятся сообщения и значения параметров в соответствии со структурной схемой меню, приведенной в приложении И.

1.6 Маркировка и пломбирование

На верхней крышке теплосчетчика (см.рисунок 2) нанесены следующие надписи:

- наименование и обозначение изделия (теплосчетчика);

- завод изготовитель и его товарный знак;

- знак утверждения типа средства измерений;

Рисунок 2

На крышке, расположенной над пятью гермоводами, нанесены надписи "ДР1", "ДР2", "ДТ1", "ДТ2", "ДД1", "ДД2", "Счетчик", "RS232" над внешними разъемами.

Возле сетевого шнура указано напряжение и частота сетевого питания: ( 220 В  50 Гц.

На основании корпуса нанесены следующие надписи:

- наименование и обозначение (тепловычислителя);

- порядковый номер изделия;

- год изготовления.

Тепловычислитель опломбирован пломбами, расположенными в местах, указанных на рисунке Б.1.

На ППР и на комплекте термометров платиновых технических разностных пломбы устанавливаются на верхней крышке, закрывающей монтажную коробку после размещения и подключения на объекте.

На шильдике, прикрепленном к термометру платиновому, указано:

- товарный знак предприятия- изготовителя;

- тип термометра платинового и его класс;

- заводской номер;

- дата изготовления.

1.7 Консервация и упаковка

Консервация и упаковка составных частей теплосчетчика (кроме ППР), принадлежностей, эксплуатационной документации для хранения и транспортирования производится следующим образом:

- каждая составная часть, принадлежности, эксплуатационная документация отдельно заворачиваются в бумагу и помещаются в полиэтиленовые мешки вместе с силикагелем-осушителем;

- полиэтиленовые мешки обжимаются по поверхности упаковываемого изделия руками;

- из полиэтиленовых мешков откачивается воздух, мешки завариваются;

- полиэтиленовые мешки помещаются в одну или несколько картонных транспортировочных коробок, на дно коробки (коробок), по бокам, сверху укладываются прокладки из гофрированного картона (упаковка должна быть плотной, перемещение предметов в коробке не допускается);

- картонная коробка (коробки) заклеивается;

- на коробку наклеивается упаковочный лист с датой консервации и росписью лица, производившего консервацию.

Для транспортирования коробки укладываются в деревянный транспортировочный ящик.

Маркировка транспортной тары должна содержать на боковых стенках манипуляционные знаки: «ВЕРХ», «ХРУПКОЕ - ОСТОРОЖНО!», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ».

Свободные места в деревянном ящике заполняются амортизирующим материалом (древесной стружкой, гофрированным картоном), ящик забивается.

Упаковка должна быть плотной. Перемещение предметов в ящике не допускается.

Температура окружающей среды при консервации и упаковке должна находиться в пределах плюс (20±5)ºC, относительная влажность воздуха до 80 %.

В помещении, где производится консервация и упаковка, не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов.

ППР консервации не подвергаются.

Для транспортирования ППР укладываются в транспортировочный деревянный ящик, выстланный внутри влагонепроницаемой бумагой. ППР устанавливаются на подставки с амортизирующим материалом, плотно закрепляются в ящике планками с амортизирующим материалом.

Крепление ППР должно быть прочным, перемещение ППР в ящике не допускается. Ящик забивается.

В течение гарантийного срока потребитель обязан хранить транспортировочную упаковку завода-изготовителя.

# 2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Теплосчетчик предназначен для установки вне взрывоопасных зон, в местах наименее подверженных вибрации и удобных для осмотра и обслуживания.

К работе с теплосчетчиком допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие эксплуатационную документацию.

Перед вскрытием ящика необходимо проверить сохранность тары. В зимнее время вскрытие транспортировочного ящика можно проводить только после выдержки его в течение 24 часов в нормальных условиях.

После вскрытия ящика составные части теплосчетчика освобождают от упаковочного материала и протирают. Затем проверяют комплектность согласно паспорту ЛГФИ.411721.009 ПС.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 При работе с теплосчетчиком необходимо соблюдать действующие правила по технике безопасности при работе с электроустановками и руководствоваться требованиями безопасности по ГОСТ 12.3.019-80,  ГОСТ 12.2.086-83, ГОСТ Р.51350-99.

2.2.2 К работе по монтажу, установке, поверке, обслуживанию и эксплуатации теплосчетчика допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, прошедшие инструктаж по технике безопасности, изучившие эксплутационную документацию на теплосчетчик.

2.2.3 Все работы по монтажу и демонтажу необходимо выполнять при отключенном напряжении питания, при отсутствии жидкости в трубопроводе и в строгом соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

2.2.4 По электробезопасности тепловычислитель  относится к классу 01   по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51350-99.

Внимание!	Осторожно обРАЩАЙТЕСЬ с сетевым кабелем переменного тока. Перед включением в сеть убедитесь в целостности кабеля и вилки. При включении вилки в розетку всегда держитесь за вилку. Избегайте ударов по экрану ЖКИ, так как он хрупок. В случае возникновения неиправностей отсоедините сетевой кабель от розетки и свяжитесь с ремонтной службой. При очистке корпуса ТВМ не используйте агрессивные жидкости. Если корпус загрязнился, протрите его мягкой сухой хлопчатобумажной салфеткой.

2.3 Монтаж

2.3.1 Работы, связанные с монтажом и демонтажом должны выполняться персоналом специализированных организаций, имеющих лицензию Главэнергонадзора на право выполнения таких работ.

2.3.2 Установку ППР, термометров платиновых и датчиков давления в трубопровод необходимо производить в местах трубопровода наименее подверженных вибрации и удобных для осмотра и обслуживания.

Тепловычислитель закрепляется на стенке в вертикальном положении или устанавливается на щите.

2.3.3 Первичный преобразователь расхода ППР устанавливается в трубопровод с длиной прямолинейных участков не менее 5Ду перед ППР и 3 Ду за ним.

Внутренний диаметр прямолинейных участков трубопровода должен соответствовать внутреннему диаметру ППР с отклонением не более (2 %.

При установке ППР в трубопроводе необходимо обеспечить прямые участки без гидравлических сопротивлений, искажающих поток (насосов, вентилей, задвижек, клапанов, колен и т.п.).

Запорная арматура должна устанавливаться на расстоянии не менее 10Ду до ППР и 5Ду после ППР.

Переход между разными диаметрами трубопроводов допускается выполнять с помощью концентрических переходов по ГОСТ 17378-83 или конических патрубков конусностью не более 18 º.

ППР устанавливается при любом положении трубопровода (вертикально, горизонтально), при этом должно быть обеспечено заполнение всего объема трубы ППР измеряемой средой. Примеры установки первичных преобразователей расхода ППР в  трубопровод приведены в приложении К (рисунок К.2), при этом должно быть обеспечено заполнение всего объема трубы ППР измеряемой средой.

ППР необходимо устанавливать в трубопроводную линию таким образом, чтобы направление стрелки на его корпусе совпадало с направлением потока воды. ППР устанавливается в разрыв трубопровода монтажной коробкой вверх между двух, приваренных к торцам труб фланцев, и затягивается при помощи болтов или шпилек с гайками. ППР1 устанавливается в подающий трубопровод, ППР2 – в обратный.

Приваренные фланцы должны быть соосны и плоскопараллельны друг другу (см. рисунок К.1). Фланцы, входящие в комплект поставки, фиксируются на трубе с помощью полуколец.

Во фланцы предварительно устанавливаются кольцеобразные термостойкие прокладки (из паронита или фторопласта).

При необходимости установки вентиля регулирования расхода рекомендуется устанавливать его после ППР, так как в процессе эксплуатации ППР должен оставаться заполненным водой при отсутствии расхода в трубопроводе. ППР и термометр платиновый, устанавливаемые в обратных трубопроводах, должны размещаться до места присоединения подпиточного трубопровода.

2.3.4 Термометры платиновые в трубопроводах (подающем, обратном) устанавливаются в специальные гильзы или бобышки (см. приложение Л), позволяющие демонтировать термометры платиновые в процессе эксплуатации.

Гильзы ввариваются в отверстие в трубопроводе под углом до 45 ( навстречу потоку теплоносителя. На конце гильз предусматривается резьба под штуцер термометра платинового. Перед установкой термометров платиновых в гильзу заливается трансформаторное или турбинное масло с целью обеспечения теплового контакта.

Длина монтажной части термометра платинового выбирается в пределах  (0,6 (1,5)Ду  внутреннего диаметра трубопровода, диаметр не более 0,2 внутреннего диаметра трубопровода.

При невозможности обеспечить указанные соотношения, допускается в трубопроводе создавать форкамеры соответствующего диаметра, или устанавливать датчики температуры в колено трубопровода.

Вся рабочая часть термометра платинового (гильза) должна находиться в потоке теплоносителя и весь объем трубопровода должен быть заполнен водой.

Монтаж расходомера-счетчика  в канале холодной (горячей) воды производится согласно руководству по эксплуатации на изделие и рекомендаций, приведенных в приложении Ж.

2.3.5 Длина линии связи от ТBM до ППР, КТПТР,  расходомера-счетчика не более 100 метров  (при условии, что сопротивление линии съема сигналов с электродов ППР не превышает 30 Ом, а сопротивления по линиям питания ППР не превышает 5,0 Ом).

Монтаж электрических цепей теплосчетчика проводится в соответствии со схемой подключения, изображенной на рисунке 3.

Схемы электрические соединительных жгутов теплосчетчика приведены в приложении М.

Рекомендуется кабели прокладывать как можно дальше от силовых линий.

Для исключения  попадания влаги  внутрь коробки ППР кабель  следует протянуть через гермовводы.  При закрывании крышки коробки ППР резиновая прокладка  между корпусом и крышкой должна быть уложена  таким образом, чтобы исключалось наличие зазоров между соединяемыми деталями.

Соединение тепловычислителя с термометрами платиновыми производится по четырехпроводной схеме проводами с медной жилой одинакового сечения. Длина жгута должна быть не более 100 м.

К разъему «RS232» подключается внешняя ЭВМ (или принтер).

# ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ И ОТ ДАТЧИКОВ.

Рисунок 3 – Схема подключения первичных преобразователей расхода, датчиков температуры, расходомера-счетчика, датчиков давления и ЭВМ (принтера) к тепловычислителю ТВМ.

Рисунок 4 – Схема подключения первичных преобразователей расхода, датчиков температуры и ЭВМ (принтер) к тепловычислителю ТВМ (вариант без датчиков давления и расходомера-счетчика).

2.4 Подготовка к работе

2.4.1 Включить сетевое питание ТВМ  (220 В  50 Гц).

В  течение 10 секунд на индикаторе отсутствует  информация, затем в течение 5 секунд появляется заставка                                        .     , где

N – номер версии рабочей программы.

Затем на индикаторе высвечивается основная заставка - информация о текущей дате, текущем времени, времени наработки.

2.4.2 При выпуске из производства на заводе-изготовителе установлен вариант расчета тепла «0» (все измеряемые и индицируемые на ЖКИ параметры устанавливаются в нулевые значения, кроме измеряемой температуры и давления).

При запуске теплосчетчика в эксплуатацию  устанавливают согласно подменю  приложения И:

- код пароля (при выпуске с завода-изготовителя установлен код – 000001);

- календарную дату;

- текущее время;

- вариант условного исполнения (номер варианта расчета тепла);

- размерность измерения количества тепловой энергии ГДж или Гкал;

- значение температуры холодной воды от 0 до 30 (С (только для варианта 1, ТС-07-1) устанавливается потребителем по согласованию с теплоснабжающей организацией;

- номер абонента (от 00 до 99) при работе с локальной сетью ЭВМ;

- новый код пароля (при необходимости), защищающий от несанкционированного вмешательства в работу теплосчетчика (устанавливается потребителем).

Дата ввода теплосчетчика в эксплуатацию должна быть отмечена в паспорте.

Для выбора режима индикации  измеряемых параметров следует пользоваться структурной схемой меню теплосчетчика (см. приложение И).

ВНИМАНИЕ! РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ НА ЖКИ ИЗМЕРЯЕМОГО ПАРАМЕТРА  продолжается 3 минуты, после чего теплосчетчик переходит в ОСНОВНОЙ режим индикации даты, текущего времени и времени наработки. Для повторного просмотра на ЖКИ  измеряемого параметра  необходимо повторить процедуру установки необходимого режима индикации. при появлении аварийной ситуации ее индикация в соответствующей заставке продолжается целые сутки. При отсутствии аварийных ситуаций информация о количестве потребленной тепловой энергии, Qк, и количестве тепловой энергии, с учетом потерь теплоносителя, Qу, обновляется каждые сутки.

2.4.3  Номер канала измерения, индикация сообщений  об аварийных ситуациях за текущий день, вариант условного  исполнения устанавливается (из режима индикации текущего времени) нажатием кнопки .

Переход в режимы индикации “Архив”, “Параметры” и индикации текущих параметров осуществляется нажатием кнопки    в соответствии со  структурной схемой меню теплосчетчика ТС-07 (см. приложение И).

Параметры, индицируемые ТС-07 для вариантов исполнения 1, 2, 3 приведены в приложении  Н.

2.4.4. Коды ошибок (аварийных ситуаций) и возможные их причины приведены в таблице 6 и в распечатках архивных данных, выведенных на принтер или внешнюю ЭВМ (см. приложения П, Р).

Таблица 6

| Код ошибки | Возможная причина |
| --- | --- |
| 10000000 | Неисправность датчика температуры в подающем трубопроводе |
| 01000000 | Отказ датчика давления в подающем трубопроводе или обрыв линии связи |
| 00100000 | Аварийная ситуация с расходомеров |
| 00010000 | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) ниже температуры теплоносителя в обратном трубопроводе (t2) |
| 00001000 | Неисправность датчика температуры в обратном трубопроводе |
| 00000100 | Отказ датчика давления в обратном трубопроводе или обрыв линии связи |
| 00000010 | Разряд или отказ внутреннего источника питания |
| 00000001 | Выключение сетевого питания. |

Наличие в коде ошибки цифры «1» свидетельствует о нештатной ситуации.

2.5 Режимы работы

2.5.1 Измерение температуры теплосчетчиком производится после включения питания в любом режиме.

Измерение массового расхода теплоносителя температуры, вычисление массы теплоносителя, тепловой мощности и количества тепловой энергии производится всегда, если установлен один из вариантов исполнения («1», «2» или «3»).

2.5.2 Теплосчетчик ТС-07-1, используемый в открытых системах с контролем ГВС, может быть использован для учета ГВС в летнем режиме при подаче теплоносителя по подающему или обратному (с реверсом потока) трубопроводу. В этом случае учетными параметрами являются M1, Q1, t1  или M2, Q2, t2. При этом допускается в распечатках архивных данных наличие кодов ошибок в тех каналах, где отсутствует теплоноситель.

2.5.3 При работе теплосчетчика все результаты измерений и вычислений записываются в архив. Архивные данные за соответствующий период выводятся:

- на принтер согласно структурной схеме меню теплосчетчика;

- на ЭВМ  согласно  программе пользователя «teplo07».

Время наработки определяется по показаниям на ЖКИ.

2.6 Вывод архивной информации на  принтер и ЭВМ

2.6.1 Из архива выводятся итоговые значения массы теплоносителя Mi, количества тепловой энергии  Qi, средние значения температур  ti ,  давления  рi.,     где  i – номер канала.

Вывод архивной информации осуществляется в соответствии со структурной схемой меню тепловычислителя (см. приложение  И).

2.6.2 На принтер выводится архивная информация посуточно (с 1 до 30 или 31 день) за любой месяц  текущего года, указанный оператором и почасовая информация за любой день  месяца, указанного оператором.

Для вывода архивной информации необходимо с помощью кнопки   перейти  из основного режима индикации даты, текущего времени и времени наработки в режим «Архив». Нажать кнопку   .

Высвечивается сообщение

С помощью кнопки   выбрать вид необходимой информации. Знак «*» перемещается и устанавливается в строку месячный или суточный архив.

Нажать кнопку , высвечивается сообщение, предлагающее установить  месяц и год вывода информации или день, месяц, год вывода информации.

После набора с помощью кнопок             запрашиваемой информации нажмите кратковременно кнопку , высвечивается заставка          .                               , а затем

На принтер выводится необходимая  информация.

Возврат к индикации текущего времени осуществляется автоматически через 3 минуты или одновременным нажатием кнопок      .

ВНИМАНИЕ!  При проведении пуско-наладочных работ или смены текущего времени и даты, с целью исключения ошибочных архивных данных, часовой архив текущих (неполных) суток на распечатку не выводить. При этом результаты измерений за эти сутки учитываются в итоговом значении за месяц.

2.6.3 На ЭВМ выводится архивная информация за любой месяц текущего года и любой день последнего месяца эксплуатации теплосчетчика.

Вывод архивной информации на ЭВМ производится согласно руководству пользователя программой «teplo07».

Схема подключения теплосчетчика ТС-07 к компьютеру через модемы и телефонную линию приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Схема подключения теплосчетчика

ТС-07 к компьютеру через модемы и телефонную линию

2.6.4 При необходимости сбора информации о параметрах теплоносителя с теплосчетчиков, установленных в системах отопления, вентиляции (кондиционирования) и горячего водоснабжения связь с компьютером осуществляется через  контроллер связи КС при соединении составных частей согласно схеме рисунка  6. Допускается подключение до четырех теплосчетчиков.

Рисунок 6 – Схема подключения теплосчетчиков ТС-07 к компьютеру   через контроллер связи (КС) и преобразователи кода RS232/RS485, RS485/RS232 или модемы

2.7 Порядок расчета за потребленную тепловую энергию и массу теплоносителя

2.7.1 В случае, если при расчетах с теплоснабжающей организацией используются показания с ЖК индикатора, расчет производится по приведенным ниже формулам:

Q1= Q1Б- Q1А   - подающий трубопровод;

Q2= Q2Б- Q2А  - обратный трубопровод,

где QА - количество тепловой энергии по показаниям  ЖКИ в предыдущий день расчета в соответствующем трубопроводе, Гкал (или ГДж);

QБ - количество тепловой энергии по показаниям ЖКИ в день расчета в соответствующем трубопроводе, Гкал (или ГДж);

Количество потребленной энергии за отчетный период определяется по формуле:

QИ= Q1-Q2

Расчет  за массу теплоносителя, израсходованного потребителем при использовании ТС-07 в открытой системе, производится по показаниям на ЖКИ по следующим формулам:

М1= М1Б- М1А - подающий трубопровод;

М2= М2Б- М2А- обратный трубопровод,

где МА– масса теплоносителя по показаниям на ЖКИ за предыдущий период в  соответствующем трубопроводе, т;

МБ - масса теплоносителя по показаниям на ЖКИ в день расчета соответствующем трубопроводе, т;

Масса теплоносителя, израсходованного за отчетный период, определяется следующим образом:

(М=М1-М2.

Примечание – Для закрытых систем теплопотребления считается, что утечка отсутствует, если за отчетный период (М((4 %,

где .

Объем воды V3, израсходованный потребителем в третьем трубопроводе (холодной или горячей воды), определяется по показаниям на ЖКИ по формуле

V3=V3Б – V3А,

где V3А -объем воды по показаниям на ЖКИ за предыдущий период, м3;

V3Б  - объем воды по показаниям на ЖКИ в день расчета, м3.

Суточное значение израсходованной воды в третьем трубопроводе непосредственно индицируется на ЖКИ (параметр   «V3»).

Внимание!	При отключении СЕТЕВОГО питания теплосчетчика накопленные архивные данные сохраняются. При ПОследующем включении сетевого питания отсчет начинается со значений, предшествующих моменту отключения питания.

# 3 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения работоспособности теплосчетчика в период его эксплуатации, а также после проведения ремонта.

Виды технического обслуживания: текущее и периодическое.

Меры безопасности при техническом обслуживании смотри в разделе «Использование по назначению».

К периодическому обслуживанию кроме профилактических работ относится обязательная поверка теплосчетчика в региональных метрологических центрах или на заводе-изготовителе.

Периодическое обслуживание выполняется после истечения гарантийного срока не реже одного раза в четыре года.

Рекомендуется проводить периодическое обслуживание после окончания отопительного сезона, при плановом отключении горячего водоснабжения или при ремонте теплосчетчика.

О проведении ремонта и периодического обслуживания делается отметка в паспорте теплосчетчика.

При периодическом обслуживании проводятся следующие работы:

- проверка состояния кабелей  и разъемов на них;

- чистка контактов внешних разъемных соединений бязевой салфеткой, смоченной в спирто-бензиновой смеси;

- промывка и очистка трубопровода и электродов ППР от загрязнений производится не реже одного раза в год в случае, если используется теплоноситель (теплофикационная вода) с повышенным содержанием веществ, склонных к образованию электроизоляционных и токопроводящих (магнетит, Fe3O4) осадков на поверхности электродов и футеровки трубопровода;

- при установке ППР7-150, 200 горизонтально периодически один раз в месяц необходимо снимать заглушку, расположенную на дне нижнего кожуха и сливать конденсат.

При проведении периодического обслуживания измерить напряжение батарейки, установленной в отсеке под индикатором тепловычислителя. Напряжение измерять при отключенном сетевом питании. Напряжение батарейного питания должно быть не менее 2,6 В.

При несоответствии напряжения указанному значению необходимо установить новую батарейку.

При текущем обслуживании (еженедельном) проводится проверка:

- ППР на герметичность визуально;

- тепловычислителя в режиме индикации текущих параметров.

Проводится удаление пыли с ППР и тепловычислителя.

Поверка тепловычислителя ТВМ с первичными преобразователями  расхода ППР проводится по ЛГФИ.411721.009 МИ.

Межповерочный интервал - 4 года.

Поверка комплекта термопреобразователей сопротивления платиновых КТСПР001 проводится по МИ 13350-93.

Межповерочный интервал - 3 года.

Поверка комплекта термометров платиновых разностных КТПТР-04 проводится по ЕМТК.07.1000.00 РЭ, ГОСТ Р 8.624-2006.

Межповерочный интервал - 4 года.

Поверка расходомера-счетчика и датчиков давления (при их наличии) согласно методике поверки завода-изготовителя.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТПРАВКЕ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА НА РЕМОНТ ИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ПОВЕРКУ ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН СООБЩИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОД ПАРОЛЯ.

# 4 Текущий ремонт

Входящие в состав теплосчетчика составные части: комплект термометров платиновых и расходомеры-счетчики (при их наличии) взаимозаменяемы на аналогичные соответственно. ППР взаимозаменяемы при условии повторной градуировки и внесении параметров ППР в память теплосчетчика.

Теплосчетчик ТС-07 версия рабочей программы 3.2 и выше (с дополнительным каналом “счетчик”) является полностью взаимозаменяемым с теплосчетчиком ТС-07 версия рабочей программы 1.0—2.4.

Ремонт составных частей теплосчетчика, при котором для устранения неисправностей необходимо нарушение пломбировки, должен осуществляться квалифицированными специалистами (на специализированных предприятиях по ремонту или на заводе-изготовителе).

Перечень постоянных представительств, занимающихся установкой,  ремонтом, сервисным обслуживанием теплосчетчиков ТС-07 приведен на интернет-сайте www.oaoapz.com.

О проведении ремонта делается отметка в паспорте теплосчетчика.

Возможные неисправности, их причины и способы устранения приведены в таблице 7.

Расшифровка кодов ошибок, выводимых в распечатках архивных данных, приведена в приложениях П и Р.

Таблица 7

| Наименование неисправности | Возможная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении в сеть не светится цифровой индикатор | 1 Неисправен жгут питания 2 Перегорел предохранитель | 1 Устранить неисправность 2 Заменить предохранитель |
| Предохранитель (расположенный внутри ТВМ) сгорает сразу после замены | 1 Короткое замыкание в обмотках трансформатора 2 Короткое замыкание в цепи вторичного источника питания | 1 Заменить трансформатор 2 Проверить исправность цепи питания и устранить неисправность |
| В заставке индикации текущих параметров высвечивается информация: 1 t>max 2 t<min | 1 Не подключен датчик температуры КТПТР (КТСПР), не подключен жгут ДР, обрыв цепей в жгуте ДТ; Короткое замыкание цепей жгута ДТ | Найти и устранить неисправность |
| В заставке индикации текущих параметров высвечивается информация: 1 Р - нет ответа 2 Р - авария | 1 Неисправность датчика давления; датчик давления отсутствует 2 Обрыв или замыкание в жгуте ДТ | Найти и устранить неисправность |

Продолжение таблицы 7

| Наименование неисправности | Возможная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| В основной заставке справа от индикации текущего времени индицируется мигающий колокольчик | Напряжение литиевой батарейки меньше 2,4 В | Заменить батарейку |
| В заставке текущих параметров индицируется т - авария q - авария М - ХХХХХХ,ХХ Q - хххххх,хх | 1 Не подключен ППР; 2 Отсутствует запитка ППР 3 Обрыв в жгуте ДР-сигнал или обрыв обмотки возбуждения ППР (конт. 6,7). Должно быть сопротивление R (14±2) Ом. | 2 Проверить напряжение запитки 3 Проверить целостность цепей жгута |
| В заставке сообщений об ошибках высвечивается t1 < t2 | Температура в подающем трубопроводе была ниже температуры в обратном трубопроводе | 1 Привести систему отопления в порядок; 2 Проверить датчики температуры. |
| В заставке сообщений об ошибках высвечивается Q1 < Q2 | Расход в подающем трубопроводе меньше расхода в обратном трубопроводе | 1 Привести систему отопления в порядок; 2 Проверить исправность каналов расхода ТВМ |
| Нестабильные показания расхода. Со временем показания расхода уменьшаются | Присутствие в теплоносителе (воде) металлических включений или окислов железа Fe3O4 (магнетит) | Снять ППР7, осмотреть футеровку, прозвонить участок футеровки: при сопротивлении менее 5 МОм необходимо очистить электроды и футеровку от отложений |

5 Хранение

Теплосчетчики могут храниться как в транспортной таре завода-изготовителя, так и без упаковки.

Хранение теплосчетчика следует осуществлять по гр.1(Л)           ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 C  и относительной влажности до 80 %  при плюс 25 C).

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию частей теплосчетчика.

Срок хранения без переконсервации не более 2 лет.

# 6 Транспортирование

Транспортирование теплосчетчика, законсервированного и упакованного в транспортировочную тару завода-изготовителя, может производиться всеми видами крытых транспортных средств (авиационным - в герметизированных отапливаемых отсеках) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключить их перемещение.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 50 до плюс 50 C   с относительной влажностью воздуха (95±3) % при плюс 35 C).

Срок пребывания теплосчетчика в условиях транспортирования не более трех месяцев.

# 7 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация теплосчетчика производится в порядке, принятом потребителем.

ВНИМАНИЕ!  В ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЕ ПРИМЕНЕНА ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЙКА. УТИЛИЗАЦИЯ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.

Приложение Б

(обязательное)

Тепловычислитель ТВМ. Внешний вид и габаритные размеры

Рисунок Б.1

Рисунок Б.2

Приложение В

(справочное)

Рисунок В.1 – Комплект термометров платиновых

технических разностных КТПТР-04 и

гильза защитная Г3-6,3-6-1

Рисунок В.2 -  Комплект преобразователей сопротивления платиновых КТСПР001  ДДЖ2.821.000 (изображен один термопреобразователь ТСП001)

252 ± 1

257 ± 1

272 ± 1

279 ± 1

346 ± 1

366 ± 1

###### Приложение Е

(обязательное)

Форма карты заказа

Карта заказа на теплосчетчик ТС-07  ЛГФИ.411721.009*

1 Вариант исполнения

2 Датчики расхода

| № | Диаметр условного прохода ППР, мм | Каналы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 1 | 20 |  |  |
| 2 | 32 |  |  |
| 3 | 40 |  |  |
| 4 | 50 |  |  |
| 5 | 80 |  |  |
| 6 | 100 |  |  |
| 7 | 150 |  |  |
| 8 | 200 |  |  |

3 Комплект термопреобразователей сопротивления КТСПР 001

Длина монтажной части, мм

| 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4 Комплект установочный для КТСПР 001

Гильза ЛГФИ.821000.000

| ДА | НЕТ |  | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Бобышка ЛГФИ.822000.000

| ДА | НЕТ |
| --- | --- |

_____________

* При заполнении карты заказа поставьте знак Х в прямоугольнике той позиции, которая Вам необходима для выбранного варианта.

5  Жгут «ДР»

| Количество | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| ТС-07-2 ТС-07-3 | ТС-07 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |

| Длина жгута, м |
| --- |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |

6  Жгут «ДТ» (для ТС-07-2, ТС-07-3)

| Количество | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

| Длина жгута, м |
| --- |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |

7  Жгут «ДР1» (для ТС-07-1 с датчиками давления)

| Количество | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |

| Длина жгута, м |
| --- |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |

8 Датчик давления (для ТС-07-1,2 шт.) DMP330F-1602-1-8-100-800-1-00R

| Да | Нет |
| --- | --- |

9 Преобразователь давления (для ТС-07-1, 2 шт.) ПД-Р-1,6-1,0-М20х1,5-8g-1

| Да | Нет |
| --- | --- |

10 Преобразователь давления (для ТС-07-1, 2 шт.) "Коммуналец"         СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М-4-20мА-DA422-0605-3

| Да | Нет |
| --- | --- |

11  Комплект монтажных частей

| Да | Нет |
| --- | --- |

Приложение Ж

(обязательное)

Схемы подключения  расходомера-счетчика с импульсным выходом

Рисунок Ж.1 - Схема подключения  расходомера-счетчика с импульсным выходом в канал  «Счетчик»  и питанием от ТВМ в канал «Счетчик»

Рисунок Ж.2 - Схема подключения расходомера-счетчика с импульсным выходом и питанием от внешнего источника в канал «Счетчик» ТВМ

Рисунок Ж.3 - Схема подключения электромагнитных расходомеров с импульсным выходом и питанием от тепловычислителя ТВМ в канал «Счетчик» тепловычислителя ТВМ

Приложение И

(обязательное)

Структурная схема меню тепловычислителя ТВМ

Рисунок И.1 – Структурная схема основного меню тепловычислителя ТВМ

(вариант 1)

Приложение  К

(обязательное)

Монтаж ППР7 в трубопроводе

1 – ППР

2 – фланец

3 - полукольцо

4 – прокладка (не поставляется)

5 – фланец (поставляется по отдельному заказу)

6 – трубопровод

| 7 – болт 8 – шайба 9 - гайка | } | Не поставляются |
| --- | --- | --- |

Рисунок К.1 – Установка ППР в трубопроводе

Рисунок К.2 – Допускаемые отклонения соосности

при монтаже ППР7 в трубопроводе

Приложение Л

(справочное)

Установочный комплект монтажных частей

для термометров

| Обозначение | Л | Д |
| --- | --- | --- |
| ЛГФИ.822000.000 | М20×1,5-7Н | 22 |

1  Материал: Ст.3  ГОСТ 380-94

2  Материал-заменитель: Сталь 08, 10, 20 ГОСТ 1050-88

Рисунок Л.1 - Бобышка

| Обозначение | l | l1 | (A | (Б | Маркировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛГФИ.821000.000 | 97 | 105 | М20×1,5-7Н | 22 | Ду80 |
| -01 | 117 | 125 |  |  | Ду100 |
| -02 | 137 | 145 |  |  | Ду120 |
| -03 | 177 | 185 |  |  | Ду160 |
| -07 | 77 | 85 | М20×1,5-7Н | 22 | Ду60 |
| -08 | 217 | 225 |  |  | Ду200 |

1  Материал: Ст.3  ГОСТ 380-94

2  Материал-заменитель: Сталь 08, 10, 20 ГОСТ 1050-88

Рисунок  Л.2- Гильза

Приложение М

(обязательное)

Схемы жгутов соединительных

Жгут соединительный ДР ″Сигнал″

Жгут соединительный ДР ″Запитка″

Х1-Х5  - Наконечник 1-9-25 ОСТ 113704-81

Монтаж цепей, обозначенных «-х-», вести кабелем КММ3х0,35      ТУ16-505.488-78

Допускается монтаж вести проводом МГШВ-0,35,  МГШВЭ-0,35  ТУ16-505.437-82.

Позиции «ППР»  показаны условно.

Длина линии связи не более 100 м.

Рисунок М.1 – Схема электрическая жгута ДР «Сигнал»,              ДР «Запитка»

Допускается монтаж вести проводом МГШВ-0,35, МГШВЭ-0,35  
ТУ16-505.437-82.

Позиции "Датчик давления" показаны условно.

Длина линии связи не более 100 м.

Рисунок М.2 – Схема электрическая жгута «ДД»

5

монтаж вести кабелем КММ4х0,35 ТУ 16-505.488-78

Допускается монтаж вести проводом МГШВ-0,35,

МГШВЭ-0,35 ТУ 16-505.437-82.

Длина линии связи не более 100м.

Рисунок М.З - Схема электрическая жгута "ДТ"

Х1 - Розетка СНП101-9Р (СНП101-25Р) НЩО.364.002 ТУ

Х2 – Вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1 АШДК.434410.062 ТУ

Длина линии связи не более 100 м

Монтаж вести кабелем КММ4х0,35    ТУ 16-505.488-78

Допускается монтаж вести проводом МГШВЭ-0,35  ТУ 16-505.437-82

Примечание

1 Используется для подключения к компьютеру, принтеру Epson LX-300.

2 При использовании жгута «RS-232» для подстыковки к модему, разъем Х1 – вилка СНП-101-25РП-32-1 НЩО.364.002 ТУ.

Рисунок М.4 – Схема электрическая жгута «RS232»

Х1 – Вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В АШДК.434410.062ТУ

Х2 – Розетка СНО53-8/30х9Р-2  НЩО.364.032 ТУ

Монтаж вести проводом МГШВ-0,12  ТУ16-505.437-82

Длина линии связи не более 15 м

Примечание – Для подключения принтера Epson  LX-300 использовать схему жгута «RS-232»   (рисунок М.4).

Рисунок М.5 - Схема электрическая жгута «Принтер»

Приложение П

(обязательное)

Ведомость месячных параметров теплоснабжения

| ВЕДОМОСТЬ МЕСЯЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | Объект _______________________________________________ Адрес ________________________________________________ |
| --- | --- |
| ТС-07 версия 3.2 Заводской № 2100640 | Время считывания архивных данных 31.01.03г – 00:00 Общее время наработки на момент считывания архивных данных, ч 000002 Dу в подающем трубопроводе - 050 Dу в обратном трубопроводе - 050 Вариант расчета тепла - 01 Q=Q1-Q2=Qк+Qу = Температура холодной воды 15 (С = М2(h1-h2)+(М1-М2)(h1-hк) |

| Дата | ч | М1, т | Q1,ГДж (Гкал) | t1,°С | р1, МПа | М2, т | Q2, ГДж (Гкал) | t2, °С | р2, МПа | V3,м3 | Код | Qк, ГДж (Гкал) | Qу, ГДж (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 02.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 03.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,60 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 04.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 05.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 06.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,60 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 07.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 08.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 09.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,60 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 10.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 11.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 12.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 13.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,60 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 14.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 15.03.00 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 16.03.00 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,60 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 17.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 18.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 19.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,60 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 20.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 21.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 22.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,60 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 23.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 24.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 25.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,60 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 26.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 27.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 28.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,50 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 29.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,60 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 30.03.03 | 24 | 05443,92 | 01589,98 | 085,3 | 0,16 | 02654,60 | 00420,32 | 053,1 | 0,22 | 00288,0 | 00000000 | 00358,18 | 00811,47 |
| 0163317,84 0079635,93 0008640,0 0010745,66 24344,18 |

| ПРИМЕЧАНИЕ Фиксируемые коды ошибок: 1ХХХХХХХ – неисправность датчика температуры в подающем трубопроводе; Х1ХХХХХХ – отказ датчика давления в подающем трубопроводе или обрыв линии связи; ХХ1ХХХХХ – аварийная ситуация с расходомеров; ХХХ1ХХХХ – температура теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) ниже температуры теплоносителя в обратном трубопроводе (t2); ХХХХ1ХХХ – неисправность датчика температуры в обратном трубопроводе; ХХХХХ1ХХ – отказ датчика давления в обратном трубопроводе или обрыв линии связи; ХХХХХХ1Х – разряд или отказ внутреннего источника питания; ХХХХХХХ1 – выключение сетевого питания. | Q=0035089,84 ГДж М1-М2 = 0083681,90 т |
| --- | --- |
| При наличии нескольких нештатных ситуаций одновременно, их коды суммируются |  |

Подпись лица, ответственного за учет  ____________________

«___»___________ ____ г.

Приложение Р

(обязательное)

Ведомость суточных параметров теплоснабжения

| ВЕДОМОСТЬ СУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | Объект _____________________________________________________ Адрес ______________________________________________________ |
| --- | --- |
| ТС-07 версия 3.2 Заводской № 2100640 | Время считывания архивных данных 31.01.03г – 00:00 Общее время наработки на момент считывания архивных данных, ч 000002 Dу в подающем трубопроводе - 050 Dу в обратном трубопроводе - 050 Вариант расчета тепла - 01 Q=Q1-Q2=Qк+Qу = Температура холодной воды 15 (С = М2(h1-h2)+(М1-М2)(h1-hк)) |

| ч | М1, т | Q1,ГДж (Гкал) | t1,°С | р1, МПа | М2, т | Q2, ГДж (Гкал) | t2, °С | р2, МПа | V3,м3 | Код | Qк, ГДж (Гкал) | Qу, ГДж (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 02 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 03 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 04 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 05 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 06 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 07 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 08 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 09 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 10 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 11 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 12 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 13 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 14 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 15 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 16 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 17 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 18 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 19 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 20 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 21 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 22 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 23 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 24 | 00226,03 | 00066,24 | 085,3 | 0,16 | 00110,60 | 00017,51 | 053,1 | 0,22 | 00012,0 | 00000000 | 00014,92 | 00033,81 |
| 0005443,92 0002654,53 000288,0 0000358,18 00811,47 |

| ПРИМЕЧАНИЕ Фиксируемые коды ошибок: 1ХХХХХХХ – неисправность датчика температуры в подающем трубопроводе; Х1ХХХХХХ – отказ датчика давления в подающем трубопроводе или обрыв линии связи; ХХ1ХХХХХ – аварийная ситуация с расходомеров; ХХХ1ХХХХ – температура теплоносителя в подающем трубопроводе (t1) ниже температуры теплоносителя в обратном трубопроводе (t2); ХХХХ1ХХХ – неисправность датчика температуры в обратном трубопроводе; ХХХХХ1ХХ – отказ датчика давления в обратном трубопроводе или обрыв линии связи; ХХХХХХ1Х – разряд или отказ внутреннего источника питания; ХХХХХХХ1 – выключение сетевого питания. | Q =0001169,66 ГДж М1-М2 = 0002709,39 т |
| --- | --- |
| При наличии нескольких нештатных ситуаций одновременно, их коды суммируются |  |

Подпись лица, ответственного за учет  ____________________

«___»____________  _____ г.

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«Арзамасский приборостроительный

завод  имени П.И.Пландина»

Теплосчетчик

# ТС-07

ОАО Арзамасский

Приборостроительный

завод

Открытое акционерное общество

«Арзамасский приборостроительный

завод  имени П.И.Пландина»

Теплосчетчик

ТС-07

версия N

Архив на принтер

*   месячный

суточный

Внимание!

----------------

вывод архива

на принтер

Идет

анализ

1

2

3

2 фаски

35

Д

Л

12

1×45º

3

17

20