## Запись датчика комплексного с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» при заказе

## А.1  Схема условного обозначения прибора «ГиперФлоу-3Пм» (кроме модели 1000)

Позиции:

- – наименование прибора. При заказе модели 1018 допускается сокращать наименование прибора: «Датчик комплексный «ГиперФлоу-3Пм»;

- – измеряемая среда: Г – природный газ; В – вода; П – водяной пар; Л – другая среда;

- – обозначение модели – в соответствии с таблицами 3 и 3а, через косую черту дроби указывать наличие дополнительного датчика перепада давления со следующими пределами измерения перепада давления: 1 – 10 кПа, 8 – 6 кПа;

- – вариант исполнения по точности прибора по каналам измерения давления и перепада давления – в соответствии с таблицей 4;

- – относительная  погрешность вычисления в соответствии с таблицей 4;

- – вариант исполнения по точности канала измерения температуры – в соответствии с таблицей 6;

- – длина монтажной части термопреобразователя сопротивления (0,3…0,7)D мм, где
D – внутренний диаметр трубопровода (длина указывается с учетом высоты бобышки, которая составляет 50 мм);

- – наличие в составе прибора комплекта принадлежностей: 0 – комплекта нет; 1 – комплект КРАУ4.078.004; 2 – комплект КРАУ4.078.024 (спецификации комплектов – в соответствии с таблицами  Д.1, Д.2);

- – наличие в составе прибора комплекта монтажных частей КРАУ4.078.005 (спецификация комплекта – в соответствии с таблицей Д.3);

- – наличие в составе прибора клапанных блоков («3К» – трехвентильный клапанный блок, «5К» – пятивентильный клапанный блок). Спецификация комплекта клапанных блоков – в соответствии с таблицей Д.4);

- – наличие в составе прибора комплекта термопреобразователя сопротивления: 0 – комплекта нет, 1 – комплект КРАУ4.078.197 (спецификация комплекта – в соответствии с таблицей Д.6);

- – обозначение технических условий.

Примечания

1 В случае если позиция не заказывается, в условном обозначении ставится знак «Х».

2 При заказе также указывается наличие следующего дополнительного оборудования:

а) барьер искрозащитный БИЗ-002 КРАУ2.222.002-04 – с интерфейсами RS-232 и RS-485,

б) барьер искрозащитный БИЗ-002 КРАУ2.222.002-05 – с интерфейсами RS-232, RS-485 и индика-тором;

в) коробка распределительная КР-001 КРАУ3.622.001-01 (или КРАУ3.622.001-04).

А.2  Условное обозначение прибора «ГиперФлоу-3Пм»  модели 1000

Позиции*:

  - – наименование прибора. Допускается сокращать наименование прибора: «Датчик комплексный «ГиперФлоу-3Пм»;

  - – измеряемая среда: Г – природный газ; В – вода; П – водяной пар; Л – другая среда;

  - – обозначение модели;

  - – 7 – условное обозначение наличия в комплекте датчиков давления**:

- ДИ1, ДИ2, ДИ3, ДИ4 – при заказе датчиков избыточного давления (от 1 до 4 шт.);

- ДА1, ДА2, ДА3, ДА4 – при заказе датчиков абсолютного давления (от 1 до 4 шт.).

Через косую черту дроби обозначения датчика указывать верхний предел измерения давления датчика в МПа (например, «…- ДИ1/16 – ДИ2/16 – ДИ3/16 – ДИ4/16 -…»);

- – вариант исполнения по точности прибора по каналам измерения давления – в соответствии с таблицей 4;

- – относительная  погрешность вычисления для данной модели не указывается;

- – вариант исполнения по точности канала измерения температуры – в соответствии с таблицей 6;

- – длина монтажной части термопреобразователя сопротивления (0,3…0,7)D мм, где 
D – внутренний диаметр трубопровода (длина указывается с учетом высоты бобышки, которая составляет 50 мм);

- – наличие в составе прибора комплекта принадлежностей: 3 – комплект КРАУ4.078.186;

- – наличие в составе прибора комплекта монтажных частей КРАУ4.078.005;

- – наличие клапанного  блока («3К» - трехвентильный клапанный блок, «5К» - пятивентильный клапанный блок) для данной модели не указывается;

- – наличие в составе прибора комплекта термопреобразователя сопротивления: 0 – комплекта нет, 1 - комплект КРАУ4.078.197 (спецификация комплекта – в соответствии с таблицей Д.6);

- – обозначение технических условий.

____________

* В случае если позиция не заказывается, в условном обозначении ставится знак «Х».

** При заказе трех или четырех датчиков давления прибор поставляется с комплектом принадлежностей КРАУ4.078.186.

А.3  Условное обозначение прибора «ГиперФлоу-3Пм»  модели 1001

Позиции*:

- – наименование прибора. Допускается сокращать наименование прибора: «Датчик комплексный «ГиперФлоу-3Пм»;

- – измеряемая среда: Г – природный газ; В – вода; П – водяной пар; Л – другая среда;

- – обозначение модели;

- – 9 – условное обозначение наличия датчиков давления**:

- ДИ1, ДИ2, ДИ3, ДИ4 – при заказе датчиков избыточного давления (от 1 до 4 шт.);

- ДА1, ДА2, ДА3, ДА4 – при заказе датчиков абсолютного давления (от 1 до 4 шт.);

- ДП1, ДП2 – при заказе датчиков  перепада давления (до 2 шт.).

Через косую черту дроби обозначения датчиков указывать верхний предел измерения давления в МПа для датчиков давления (например, «…- ДИ1/16 – ДИ2/16 – ДИ3/16 – ДИ4/16 - …»), верхний предел измерения перепада давления в кПа и предельно допускаемое  рабочее давление в МПа для датчиков перепада давления (например, «…- ДП1/6/16  – ДП2/10/16 –…»);

- – вариант исполнения по точности прибора по каналам измерения давления – в соответствии с таблицей 4;

- – относительная  погрешность вычисления в соответствии с таблицей 4;

- – вариант исполнения по точности канала измерения температуры – в соответствии с таблицей 6;

- – длина монтажной части термопреобразователя сопротивления (0,3…0,7)D мм, где 
D – внутренний диаметр трубопровода (длина указывается с учетом высоты бобышки, которая составляет 50 мм);

- – наличие в составе прибора комплекта принадлежностей: 3 – комплект КРАУ4.078.186;

- – наличие в составе прибора комплекта монтажных частей КРАУ4.078.005;

- – наличие в составе прибора клапанного  блока («3К» - трехвентильный клапанный блок, «5К» - пятивентильный клапанный блок). Спецификация комплекта клапанных блоков – в соответствии с таблицей Д.4;

- – наличие в составе прибора комплекта термопреобразователя сопротивления: 0 – комплекта нет, 1 - комплект КРАУ4.078.197 (спецификация комплекта – в соответствии с таблицей Д.6);

- – обозначение технических условий.

____________

* В случае если позиция не заказывается, в условном обозначении ставится знак «Х».

** При заказе трех или четырех датчиков давления прибор поставляется с комплектом принадлежностей КРАУ4.078.186.

## Приложение Б

## (обязательное)

## Формы опросных листов

Б.1 Опросный лист заказа датчика комплексного с вычислителем расхода 
«ГиперФлоу-3Пм» для работы со стандартными сужающими устройствами и поверкой по исходным данным заказчика

«ГиперФлоу-3Пм» - ________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________________

наименование, почтовый адрес, платежные реквизиты

Отгрузочные реквизиты  _____________________________________________________________________

Необходимость транспортирования в районы Крайнего Севера (отметить «V»):   да    /  нет

1  Вариант исполнения по точности прибора (А, Б, В, Г, С): ____________

2  Характеристики измеряемой среды

2.1  Измеряемая среда _______________________________________________________________________

2.2  Температура измеряемой среды, оС, min/max ________________________________________________

2.3  Давление измеряемой среды, МПа,  min/max: избыточное _________абсолютное___________

2.4  Перепад давления на сужающем устройстве, кПа,  min/max _____________________________

2.5  Компонентный состав измеряемой среды (для природного газа):

| № п/п | Компонент | Диапазон значений | Содержание, молярные проценты | № п/п | Компонент | Диапазон значений | Содержание, молярные проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот | 0 ≤ xN2 ≤ 20 |  | 12 | н-Октан | 0 ≤ xC8+ ≤ 0,05 |  |
| 2 | Диоксид углерода | 0 ≤ xCO2 ≤ 20 |  | 13 | н-Нонан |  |  |
| 3 | Метан | 0,7 ≤ xCH4 ≤ 100 |  | 14 | н-Декан |  |  |
| 4 | Этан | 0 ≤ xC2H6 ≤ 10 |  | 15 | Водород | 0 ≤ xH2 ≤ 10 |  |
| 5 | Пропан | 0 ≤ xC3H8 ≤ 3,5 |  | 16 | Кислород | 0 ≤ xO2 ≤ 0,02 |  |
| 6 | н-Бутан | 0 ≤ xC4H10 ≤ 1,5 |  | 17 | Моноксид углерода | 0 ≤ xCO ≤ 3 |  |
| 7 | Изобутан |  |  | 18 | Водяной пар | 0 ≤ xH2O ≤ 0,015 |  |
| 8 | н-Пентан | 0 ≤ xC5H12 ≤ 0,5 |  | 19 | Сероводород | 0 ≤ xH2S ≤ 0,02 |  |
| 9 | Изопентан |  |  | 20 | Гелий | 0≤ xHe ≤ 0,5 |  |
| 10 | н-Гексан | 0 ≤ xC6H14 ≤ 0,1 |  | 21 | Аргон | 0 ≤ xAr ≤ 0,02 |  |
| 11 | н-Гептан | 0 ≤ xC7H16 ≤ 0,05 |  |  |  |  |  |

2.6  Плотность среды в стандартных условиях при заданном компонентном составе__________

2.7  Измеряемый расход, м3/ч (т/ч), min/max___________________________________________________

3  Характеристики датчика перепада давления

3.1  Верхний предел измерения основного датчика перепада давления  (выбирается из ряда 6; 10; 25; 40; 100; 250 кПа) _______________

3.2  Верхний предел измерения дополнительного датчика перепада давления (выбирается из ряда 6; 10 кПа) ______________

4  Характеристики термопреобразователя сопротивления

4.1  Тип  _______________

4.2  Длина монтажной части ______________

4.3  Защитная гильза в комплекте с бобышкой высотой 50 мм, диаметр защитной гильзы, мм _____

5  Характеристики стандартного сужающего устройства (ССУ)

5.1  Наименование ССУ_____________________________________________________________________

5.2  Способ отбора перепада давления (угловой, фланцевый, трехрадиусный, только для диафрагмы) __________________________________________________________________________________________

5.3  Внутренний диаметр сужающего устройства (в пределах от 12,5 до 840 мм) _____________________

6  Характеристики трубопровода

6.1  Внутренний диаметр трубопровода перед сужающим устройством (в пределах от 50 до 1200 мм) _________________________________________________________________

7  Дополнительное оборудование (БИЗ-002-04/05, КР-001) ___________________________________

Примечание – Межповерочный интервал: 1 год для приборов исполнения по точности А; 2 года – по точности Б; 3 года – по точности В и Г.

Б.2 Опросный лист заказа датчика комплексного с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» для работы со счетчиками и датчиками объемного расхода газа и поверкой по исходным данным заказчика

«ГиперФлоу-3Пм» - ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Заказчик ________________________________________________________________________________

наименование, почтовый адрес, платежные реквизиты

_________________________________________________________________________________

Отгрузочные реквизиты  __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Необходимость транспортирования в районы Крайнего Севера (отметить «V»):   да    /  нет

1  Характеристики измеряемой среды

1.1  Измеряемая среда _____________________________________________________________________

1.2  Температура измеряемой среды, оС, min/max ______________________________________________

1.3  Давление измеряемой среды, МПа, min/max: избыточное ___________ абсолютное _____________

1.4  Компонентный состав измеряемой среды (для природного газа):

| № п/п | Компонент | Диапазон значений | Содержание, молярные проценты | № п/п | Компонент | Диапазон значений | Содержание, молярные проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот | 0 ≤ xN2 ≤ 20 |  | 12 | н-Октан | 0 ≤ xC8+ ≤ 0,05 |  |
| 2 | Диоксид углерода | 0 ≤ xCO2 ≤ 20 |  | 13 | н-Нонан |  |  |
| 3 | Метан | 0,7 ≤ xCH4 ≤ 100 |  | 14 | н-Декан |  |  |
| 4 | Этан | 0 ≤ xC2H6 ≤ 10 |  | 15 | Водород | 0 ≤ xH2 ≤ 10 |  |
| 5 | Пропан | 0 ≤ xC3H8 ≤ 3,5 |  | 16 | Кислород | 0 ≤ xO2 ≤ 0,02 |  |
| 6 | н-Бутан | 0 ≤ xC4H10 ≤ 1,5 |  | 17 | Моноксид углерода | 0 ≤ xCO ≤ 3 |  |
| 7 | Изобутан |  |  | 18 | Водяной пар | 0 ≤ xH2O ≤ 0,015 |  |
| 8 | н-Пентан | 0 ≤ xC5H12 ≤ 0,5 |  | 19 | Сероводород | 0 ≤ xH2S ≤ 0,02 |  |
| 9 | Изопентан |  |  | 20 | Гелий | 0≤ xHe ≤ 0,5 |  |
| 10 | н-Гексан | 0 ≤ xC6H14 ≤ 0,1 |  | 21 | Аргон | 0 ≤ xAr ≤ 0,02 |  |
| 11 | н-Гептан | 0 ≤ xC7H16 ≤ 0,05 |  |  |  |  |  |

1.5  Плотность среды в стандартных условиях при заданном компонентном составе__________

2  Характеристики счетчика и датчика объемного расхода газа

2.1  Наименование и обозначение счетчика и датчика объемного расхода газа _____________________

2.2  Коэффициент преобразования счетчика и датчика объемного расхода, имп/м3- _________________

2.3  Наибольший расход в рабочих условиях, м3/ч _____________________________________________

2.4  Наименьший расход в рабочих условиях, м3/ч _____________________________________________

2.5  Верхний предел потери давления на счетчике, кПа _________________________________________

3  Дополнительное оборудование

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание – Межповерочный интервал при работе прибора в режиме корректора 3 года.

Б.3  Опросный лист заказа датчика комплексного с вычислителем расхода 
«ГиперФлоу-3Пм» для работы с сужающими устройствами  в соответствии с 
РД 50-411-83

«ГиперФлоу-3Пм» - ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________________

наименование, почтовый адрес, платежные реквизиты

__________________________________________________________________________________________

Отгрузочные реквизиты  _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Необходимость транспортирования в районы Крайнего Севера (отметить «V»):   да    /  нет

1  Характеристики измеряемой среды

1.1  Измеряемая среда _______________________________________________________________________

1.2  Температура измеряемой среды, оС, min/max ________________________________________________

1.3  Давление измеряемой среды, МПа, min/max: избыточное ____________ абсолютное _______________

1.4  Перепад давления на сужающем устройстве, кПа, min/max ____________________________________

1.5  Название измеряемой среды ______________________________________________________________

1.6  Плотность среды в стандартных условиях, кг/м3_____________________________________________

1.7  Измеряемый расход, кг/ч, min/max_________________________________________________________

2  Характеристики сужающего устройства (СУ)

2.1  Наименование СУ______________________________________________________________________

2.2  Внутренний диаметр сужающего устройства (в пределах от 6 до 50 мм) ________________________

2.3  Материал СУ __________________________________________________________________________

3  Характеристики трубопровода

3.1  Внутренний диаметр трубопровода перед сужающим устройством 
(в пределах от 12,5 до 100 мм) ____________________________________________________________

3.2  Материал трубопровода _________________________________________________________________

4  Дополнительное оборудование

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Примечание – Межповерочный интервал: 1 год для приборов исполнения по точности А; 2 - по точности Б;
3 года - по точности В и Г.

Б.4 Опросный лист заказа датчика комплексного с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» для работы в режиме многопараметрического датчика

«ГиперФлоу-3Пм» - _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Заказчик_______________________________________________________________________________

наименование, почтовый адрес, платежные реквизиты

_______________________________________________________________________________________

Отгрузочные реквизиты  _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Необходимость транспортирования в районы Крайнего Севера (отметить «V»):   да    /  нет

1  Характеристики измеряемой среды

1.1  Измеряемая среда ____________________________________________________________________

1.2  Температура измеряемой среды, оС, min/max _____________________________________________

2  Тип и количество датчиков давления

2.1  Количество датчиков избыточного давления ДИ* (от 1 до 4**), шт. _________________

ДИ1,  МПа, min/max _______________________________

ДИ2,  МПа, min/max _______________________________

ДИ3,  МПа, min/max _______________________________

ДИ4,  МПа, min/max _______________________________

2.2  Количество датчиков абсолютного давления ДА* (от 1 до 4**), шт.  _________________

ДА1,  МПа, min/max _______________________________

ДА2,  МПа, min/max _______________________________

ДА3,  МПа, min/max _______________________________

ДА4,  МПа, min/max _______________________________

3  Тип и количество датчиков перепада давления

3.1  Количество датчиков перепада давления ДП* (до 2), шт.  _________________________

ДП1, кПа, min/max __________________________________

ДП2, кПа, min/max __________________________________

4  Характеристики термопреобразователя сопротивления

4.1. Тип датчика    погружной  /   накладной

4.2  Длина монтажной части погружного термометра сопротивления, мм _____________________

4.3  Наличие защитной гильзы (да/нет)    ______________________________________

Примечание - Межповерочный интервал 3 года.

_____________

* При заказе прибора модели 1000 общее количество подключаемых датчиков давления должно быть не более  
4 шт., при заказе  модели 1001 общее количество подключаемых датчиков – не более 6 шт.

** При заказе  трех или четырех датчиков давления прибор поставляется с комплектом принадлежностей 
КРАУ4.078.186.

# Text boxes

Инв. 131028/3-3    Зам. по изв. 1И170904-Б, изм.36

Инв. 131028/3-3    Зам. по изв. 1И170904-Б, изм.36

Инв. 131028/3-3    Зам. по изв. 2И171012-Б, изм.37

Инв. 131028/3-3    Зам. по изв. 1И170904-Б, изм.36

Инв. 131028/3-3    Зам. по изв. 2И171012-Б, изм.37

Инв. 131028/3-3    Зам. по изв. 1И170904-Б, изм.36

Инв. 131028/3-3    Зам. по изв. 1И170904-Б, изм.36