ООО «СПЕЦНЕФТЕХИМАВТОМАТИКА»

ПЕНЕТРОМЕТР ДЛЯ  ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК

ПHС-03

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПНС 3.000.000 РЭ

ПАСПОРТ

ПНС 3.000.000 ПС

2022

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| --- | --- |
| Вводная часть……………………………………………………………… | 3 |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ…………………………………………………………… | 3 |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ …………………………………………….. | 3 |
| 3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ …………………………………………………….. | 4 |
| 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ…………………………………. | 4 |
| 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………… | 5 |
| 6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ………………………………………………. | 5 |
| 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ……………………………………………… | 6 |
| 8. ПОРЯДОК РАБОТЫ…………………………………………………….. | 6 |
| 9. МЕТОДИКА АТТЕСТАЦИИ…………………………………………….. | 11 |
| 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ………………………………….. | 17 |
| 11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ………………………………………………… | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А…………………………………………………….. | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б ……………………………………………………. | 19 |
| ПАСПОРТ |  |
| 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ……. | 20 |
| 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ……………………………………………………... | 21 |
| 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ……………………………………... | 21 |
| 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА…………………………………… | 22 |
| 5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ……………………….. | 22 |
| Лист учета неисправностей……………………………………… | 23 |

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Вводная часть

П е р е д  э к с п л у а т а ц и е й   н е о б х о д и м о
в  н  и  м  а  т  е  л  ь  н  о    о  з  н  а  к  о  м  и  т  ь  с  я   с    р  у  к  о  в  о  д  с  т   в  о  м       п  о     э  к  с  п  л  у  а  т  а  ц   и  и     д  а  н  н  о  г  о    и  з  д  е  л  и я.

Руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для правильной эксплуатации пенетрометра для пластичных смазок ПНС-03 (в дальнейшем пенетрометра).

При эксплуатации пенетрометра следует  дополнительно руководствоваться ГОСТ 5346 (Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом) и ГОСТ 1440 (Приборы для определения пенетрации нефтепродуктов. Общие технические условия).

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Пенетрометр для пластичных смазок по ГОСТ 1440, тип ПНС-03, обозначение ПНС 3.000.000.

1.2 Пенетрометр предназначен для определения глубины проникания в испытуемые образцы пластичных смазок стандартного по массе,  форме и размерам конуса при заданной температуре в течение заданного времени.

1.3 Подготовка пробы и проведение испытания должны соответствовать требованиям   метода ГОСТ 5346.

1.4 Область применения – лаборатории предприятий и научно-исследовательских институтов, разрабатывающих, выпускающих и испытывающих нефтепродукты.

1.5 Параметры окружающей среды:

1) температура - от 10°С до 35°С;

2) относительная влажность - до 75% при температуре 30°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические параметры

2.1.1 Диапазон  показаний  пенетрометра – от 0 до 630 единиц  пенетрации.

2.1.2 Погрешность измерения пенетрометра   не более ± 0,1мм.

2.1.3 Цена наименьшего разряда цифрового дисплея  -1 единица пенетрации (0,1 мм).

2.1.4 Время пенетрации   (5,0±0,1) с или  (60,00±0,15) с.

2.1.5 Погружение конуса в пробу осуществляется под действием суммарной массы  плунжера и конуса. При этом  масса плунжера – (47,50±0,05)г, масса конуса - (102,50±0,05)г.

2.1.6 Геометрические размеры конуса и допуски на него соответствуют

ГОСТ 1440.

2.2 Эксплуатационные характеристики

2.2.1 Продолжительность одного анализа составляет  не  более  60с (без учета подготовки пробы к анализу).

2.2.2 Габаритные размеры:

длина - 320, ширина - 280, высота - 420 мм.

2.2.3 Масса не более 12 кг.

2.3 Показатели надежности

2.3.1 Вероятность безотказной  работы  за  время 1000ч не  менее                      Р(1000)= 0,96.

2.3.2 Среднее время восстановления не более 4 ч.

2.3.3 Срок службы не менее 6 лет.

2.4 Параметры питания:

1) напряжение (220+22/-33) В;

2) частота (50±1) Гц;

3) потребляемая мощность не более 50 ВА.

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Основные составные части пенетрометра:

1) пенетрометр ПНС-03;

2) комплект принадлежностей, в том числе:

- конус						- 2 шт.;

- стакан для пластичных смазок		- 2 шт.;

- смеситель 1					- 1 шт.;

- стержень тарировочный			- 1 шт.;

- шток металлический			- 1 шт.;

- уровень					- 1 шт.

3.2 Эксплуатационные документы:

1) руководство   по эксплуатации  ПНС 3.000.000 РЭ;

2) паспорт ПНС 3.000.000 ПС.

3.3 Комплект ЗИП.

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

4.1 Пенетрометр является лабораторным прибором настольного типа обыкновенного исполнения (см. приложение А).

4.2 Пенетрометр  представляет собой  сборную конструкцию. Установка пенетрометра в рабочее вертикальное положение  осуществляется  при  помощи  регулируемых  ножек-винтов. Контроль установки пенетрометра осуществляется при  помощи уровнемера, устанавливаемого на стол пенетрометра.

4.3 В приложении Б показано устройство датчика. Основной частью датчика является плунжер 1, в который вмонтирован измерительный растр 2. В исходном состоянии плунжер неподвижен, фиксация его осуществляется фиксатором 3 с пружиной. При анализе включается электромагнит 4, отжимающий фиксатор и плунжер свободно, под собственным весом, перемещается в корпусе 5. Для предотвращения выпадения плунжера из корпуса служит упор 6.

4.4 Световые потоки от светодиодов, пройдя через измерительный и индикаторный растры, регистрируются фотодиодами. Световые потоки, поступающие на фотодиоды, находятся в противофазе за счет смещения верхней и нижней части индикаторного растра на полделения основной шкалы. Зажим конуса в посадочном  месте  плунжера  (ø3,2 мм)  осуществляется с помощью цангового зажима 7. Установка конуса в держатель  производится до упора.

4.5 Возвратно–поступательное перемещение датчика осуществляется с помощью электродвигателя. Процесс подвода датчика осуществляется в два этапа. Сначала происходит быстрый подвод, до определенного уровня. Затем происходит медленный подвод оператором с помощью ручки резистора, расположенного с правой стороны корпуса.

4.6 Для лучшего контроля касания вершины конуса испытуемой поверхности, пенетрометр снабжен осветителем, установленным на гибком шланге. Поворотом  осветителя  регулируют направленность светового потока на  поверхность испытуемой пробы.

4.7 На задней  стенке пенетрометра установлены тумблер СЕТЬ  два держателя предохранителя и земляной зажим.

5 УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При  всех  работах  с  пенетрометром  необходимо  соблюдать следующие меры предосторожности:

1) пенетрометр в рабочем состоянии должен быть заземлен. Пенетрометр должен подключаться к электрической сети через розетку общеевропейского стандарта с обязательным защитным заземлением;

2) запрещается производить техническое обслуживание и подключение разъемов пенетрометра, находящегося под напряжением.

5.2 При работе с пенетрометром обслуживающий персонал  должен  выполнять общие правила работы с электрическими  приборами, а также правила работы с нефтепродуктами.

6 ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ

6.1 Пенетрометр  является  лабораторным  прибором настольного  типа. Место его установки обуславливается  расстоянием подключения  к источнику питания, которое не должно превышать 1,5 м, а также  рациональным расположением его от средств подготовки проб.

6.2 Место установки пенетрометра должно исключать воздействие тряски, ударов, вибраций, влияющих на его нормальную работу.

6.3 Пенетрометр необходимо установить в строго вертикальном положении при помощи регулируемых винтов-ножек, контролируя вертикальность по уровню.

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Установить пенетрометр в вертикальном положении.

7.2 Конус промыть спиртом или спирто - бензиновой смесью.

7.3 Произвести подготовку пробы в соответствии с ГОСТ 5346.

7.4 Включить пенетрометр тумблером СЕТЬ, при этом если датчик находился не в верхнем положении автоматически включится электродвигатель и датчик поднимется в верхнее положение.

7.6 Нажав клавишу «0» на клавиатуре  поднять плунжер в верхнее исходное положение до упора.

ВНИМАНИЕ! При нажатии клавиши «0», придерживать плунжер рукой во избежание его падения и удара о стол.

7.7 Отвернуть  винт цангового зажима, установить в плунжер конус и завернуть винт цангового зажима до упора.

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1 Работа на пенетрометре проводится в следующем порядке. Установить прибор в соответствии с требованиями раздела 6 РЭ и подготовить к работе в соответствии с требованиями раздела 7 РЭ. Подключить пенетрометр к сети. Тумблером СЕТЬ включить пенетрометр. При этом на дисплее аппарата появится надпись с названием аппарата

Пенетрометр ПНС - 03 ООО Спецнефтехим- автоматика г. УФА тел. (347) 295-97-98 snha-ufa@mail.ru сайт: www.snha.ru

если датчик находился не в верхнем положении, то автоматически включится электродвигатель и датчик поднимется в верхнее положение. Нажать клавишу Enter. После этого установится  дата проведения последнего анализа

Ввод даты анализа ЧЧ.ММ.ГГ.

Для изменения числа (ЧЧ), месяца (ММ) или года (ГГ) пользоваться клавишами «(((» - (для увеличения) или «(((» - (для уменьшения). При нажатии   клавиш влево или вправо происходит перемещение значка от значения к значению. Мигание значка указывает, какое значение даты подлежит изменению. После установки нужной даты нажать клавишу Enter. На дисплее появится надпись

Ввод даты анализа ЧЧ.ММ.ГГ. Ok

Если дата установлена правильно, снова нажать  клавишу Enter, на дисплее появится меню режимов

> Анализ Журнал

Теперь пенетрометр может работать в трех режимах:

1) в режиме Анализ пенетрометр производит определение пенетрации пластичной смазки;

2) в режиме Журнал возможен просмотр результатов предыдущих  анализов;

3) в режиме Калибровка пенетрометр производит проверку диапазона шкалы.

Переход из режима Анализ  в режим Журнал осуществляется клавишей F. Значок « > » показывает, какой из режимов готов к работе.  Режим Калибровка, которым пользуются во время аттестации аппарата, устанавливается нажатием клавиши 1.

Калибровка 00:00 П=0 ед.

8.2 Для работы в режиме Анализ установить значок  « > » напротив данного режима и нажать клавишу Enter. При этом на дисплее появится надпись

Установите время >5с 60с

Значок « > » показывает, какое время анализа установлено. Выбор времени пенетрации осуществляется с помощью клавиши F. После выбора времени пенетрации нажать клавишу Enter. На дисплее появится надпись

Установите время 5с Ok

Снова нажать клавишу Enter , на дисплее появится надпись

Установите пробу

Если плунжер не установлен на ноль (верхнее положение плунжера до упора), на дисплее на 2-3 секунды появится надпись

Установите плунжер в крайнее верхнее положение

После установки плунжера на ноль, на 30 секунд загорится лампочка осветителя. Для повторного включения осветителя необходимо нажать клавишу Shift. Для установки пробы необходимо стакан с подготовленной смазкой поместить на столе пенетрометра таким образом, чтобы он был устойчив. Нажать клавишу «(((», включится электродвигатель и датчик с конусом начнут опускаться. Дойдя до определенного уровня, датчик остановится. Вращая ручку на себя (против часовой стрелки) медленно опустить датчик до касания конусом поверхности смазки. Контроль за касанием осуществляют, наблюдая за тенью вершины конуса при помощи окуляра. После установки пробы нажать клавишу Enter на дисплее появится надпись

Установите пробу Ok

При повторном нажатии клавиши Enter, на дисплее появится сообщение

Ввод данных завершен Время анализа 5с Начать анализ?

Подтвердить решение о начале анализа клавишей Enter. При этом погаснет лампочка осветителя, включится электромагнит, и плунжер с конусом в свободном падении начнет погружаться в пробу. На дисплее появится надпись

Идет анализ ХХ:ХХ П=ХХХ ед.

где Х – любая цифра от 0 до 9; ХХ:ХХ – отсчет времени пенетрации; П=ХХХ ед. – отсчет единиц пенетрации. После истечения времени пенетрации автоматически отключится электромагнит, раздастся продолжительный звуковой сигнал, а на дисплее появится надпись

Анализ завершен П=ХХХед. tп=ХХc

где П=ХХХед. – единицы пенетрации; tп=ХХc – время пенетрации. После проведения анализа  нажать клавишу «0» и вручную поднять плунжер вверх до упора. Нажать клавишу  «(((» при этом датчик поднимется до крайнего верхнего уровня. Убрать с поверхности конуса остатки смазки.

8.3 Для просмотра результатов анализов установить значок  « > »  напротив режима Журнал и нажать клавишу Enter. При этом на дисплее появится результат последнего анализа и надпись

ЧЧ.ММ.ГГ. Анализ Время анализа 5с Пенетрация 468ед.

Для выбора номера анализа пользоваться клавишами «(((» (для увеличения номера анализа) и «(((» (для уменьшения). Для выхода в меню режимов нажать клавишу Esc.

8.4 Для работы в режиме Калибровка и проверки погрешности диапазона измерения необходимо войти в  меню режимов и  нажать   клавишу 1. При этом на дисплее появится надпись

Калибровка 00:00 П=0 ед.

Для проведения калибровки пенетрометра нажать клавишу «0» и  установить  плунжер в крайнее верхнее положение.  Если ноль не установлен, на 2-3 секунды появится надпись

Ноль не установлен П=0 ед.

Установить ноль, подняв плунжер вверх до упора.

Отвернуть цанговый зажим и  вынуть конус. Вместо него установить металлический шток. На стол установить металлическую пластину. На пластину установить тарировочный стержень 63мм. Опустить датчик  до касания конца штока поверхности тарировочного стержня.

Убрать тарировочный стержень и придерживая плунжер рукой, нажать клавишу Enter. При этом на дисплее появится надпись

Калибровка ХХ:ХХ П=ХХХ ед.

и начнется отсчет времени. Продолжительность операции калибровки 15сек. Необходимо плавно опустить плунжер до касания конца штока поверхности пластины. Касание штока должно быть без резкого удара. После истечения 15сек. раздастся продолжительный звуковой сигнал и на дисплее  появится надпись

Калибровка 00:15 П=630 ед.

Для повторного проведения калибровки пенетрометра установить плунжер в крайнее верхнее положение. При этом на дисплее  появится надпись

Калибровка 00:00 П=0 ед.

Для выхода в меню режимов нажать клавишу Esc.

### 9 МЕТОДИКА АТТЕСТАЦИИ

9.1 Общие положения

9.1.1 Аттестация пенетрометра проводится для подтверждения возможности воспроизведения метода определения  пенетрации пластичных смазок в пределах допустимых отклонений в соответствии с ГОСТ 5346  и установления пригодности пенетрометра в соответствии с его назначением.

9.1.2 Организация и порядок проведения аттестации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.568.

9.1.3 Периодичность аттестации устанавливают при первичной аттестации в соответствии с ГОСТ Р 8.568, но не реже одного раза в год.

9.1.4 При аттестации пенетрометра определяют:

1) соответствие размеров испытательной части пенетрометра и комплекта принадлежностей требованиям  ГОСТ 1440;

2) соответствие  внешнего  вида, комплектности и технического состояния пенетрометра требованиям  ПНС 3.000.000 ПС и ПНС 3.000.000 РЭ;

3) возможность пенетрометра реализовывать метод  по  определению  пeнетрации пластичных смазок в соответствии с ГОСТ 5346.

9.2 Операции аттестации

При проведении аттестации пенетрометра должны выполняться операции, указанные в табл.  9.1.

Таблица 9.1

| Наименование операции | Номер пункта РЭ | Обязательность проведения операции при аттестации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первичной | Периодической | Внеочередной |
| Внешний осмотр | 9.7.1 | Да | Да | Да |
| Измерение основных размеров | 9.7.2 | Да | Да | Нет |
| Проверка метрологических характеристик | 9.7.3 | Да | Да | Да |

9.3 Средства аттестации

Применяемые при аттестации средства измерений, указанные в табл. 9.2, должны пройти государственную поверку по  ГОСТ 8.513 и иметь свидетельства о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.

Таблица 9.2

| Наименование средства | Пределы измерения | Класс точности, погрешность измерения | Назначение при аттестации | Стандарты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрометр МК | 0-25 мм | Погрешность показаний (0,005мм | Измерение размеров пенетрационных конусов | ГОСТ 6507 |
| Штангенциркуль ЩЦ-П-160-0,05 | 0-160 мм | Класс II | То же | ГОСТ 166 |
| Инструментальный микроскоп ММИ | до 75 мм | (0,003 мм | То же | ГОСТ 8074 |
| Проектор БП |  |  | То же |  |
| Весы лабораторные общего назначения | 0,05(200г | Класс 3 Погрешность (2мг. | Измерение массы подвижных частей пенетрометра | ГОСТ 24104 |
| Меры длины концевые, плоскопараллельные, наборы №№ 1,2 |  | Класс 2 | Проверка диапазона пенетрации и состояния подвижной системы | ГОСТ 9038 |
| Секундомер СОПпр-2а-3 |  | Погрешность (0,4с за 60с, (0,8с за 60мин | Измерение времени пенетрации | ГОСТ 5072 |

9.4 Условия аттестации

9.4.1 Аттестацию необходимо проводить в рабочих условиях, оговоренных в п. 1.5 РЭ.

9.4.2 Параметры питания должны соответствовать п. 2.4 РЭ.

9.5 Требования безопасности

При подготовке и проведении аттестации следует соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе 5 РЭ.

9.6 Подготовка к аттестации

Перед проведением аттестации должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1) при необходимости промыть спиртом или спирто-бензиновой смесью все комплектующие изделия, соприкасающиеся со смазкой;

2) перед испытаниями  установить и подготовить пенетрометр в соответствии с разделами 6 и 7 РЭ;

3) измерительный инструмент подготовить к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на него;

4) для измерения размеров и массы плунжера необходимо его снять  с пенетрометра, для чего выполнить следующие работы:

- отвернуть винты, крепящие верхнюю крышку, и снять ее;

- вывернуть на 2-3мм винт 6 (см. приложение Б);

- включить пенетрометр в сеть и, нажав клавишу «0» на клавиатуре, вытянуть вниз плунжер и выключить пенетрометр.

После проведения необходимых измерений установку  плунжера  проводить  в  обратной  последовательности.

Изготовитель не рекомендует разборку плунжера, так как это может потребовать дополнительную настройку пенетрометра.

Изготовитель при выпуске гарантирует массу плунжера равной (47,5±0,05)г. При проведении периодической и внеочередной аттестации не рекомендуется без необходимости разборка пенетрометра для извлечения плунжера с целью измерения массы.

9.7 Проведение аттестации

9.7.1 Внешний осмотр

1) внешний осмотр проводить путем визуальной проверки соответствия внешнего  вида  пенетрометра  и его комплектующих  изделий требованиям      ГОСТ 1440, ГОСТ 5346 и  ПНС 3.000.000 ПС;

2) рабочие поверхности комплектующих изделий не должны иметь царапин и следов коррозии.

9.7.2 Измерение основных размеров

9.7.2.1 Размеры  конусов  измерять микрометром,  штангенциркулем, инструментальным микроскопом или проектором БП. Результаты измерений записать в табл.  9.3.

Таблица 9.3

| Измеряемый размер | Номер конуса |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |

9.7.2.2 Массу подвижных частей пенетрометра измерять на  лабораторных весах. Результаты измерений записать в табл.  9.4.

Таблица 9.4

| Наименование составных частей пенетрометра | Номер измерения (масса, г) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| Конус для смазок |  |  |  |

9.7.3 Проверка метрологических характеристик

9.7.3.1 Проверку диапазона пенетрации и состояния подвижной системы проводить в соответствии с п.8.4 РЭ,  в режиме Калибровка.

На рабочий стол установить пластину толщиной  2 мм,  на которую поместить набор плит плоскопараллельных (концевых  мер  длины) 2 класса точности по  ГОСТ 9038 высотой 63 мм.

Убрать пластину высотой 10мм и произвести действия в соответствии с п.8.4 РЭ. Повторить действия п.8.4 РЭ для точек 25, 50 и 63мм диапазона пенетрации.

Результаты испытаний записать в табл. 9.5.

Таблица 9.5

| Вид измерений | Точка шкалы, мм |
| --- | --- |
|  | 10 | 25 | 50 | 63 |
| Измерение с помощью набора плит Показания дисплея пенетрометра Измерение с помощью тари- ровочного стержня |  |  |  |  |

9.7.3.2  Более  частую проверку  диапазона пенетрации  проводить тарировочным стержнем длиной (63,00±0,05) мм. Методика проверки соответствует пп.9.7.3.1, где вместо плоскопараллельных мер длины использовать, входящие в принадлежности пенетрометра, тарировочный стержень и металлическую пластину. Результаты испытаний также записать в табл. 9.5.

9.7.3.3 Проверку времени пенетрации проводить при помощи секундомера СОПпр-2а-3  ГОСТ 5072 в режиме Анализ.

Включить пенетрометр  тумблером СЕТЬ. Установить плунжер в верхнее положение. В режиме Анализ выбрать время пенетрации 5с (60с).  Во время анализа снять показания секундомера и показания времени на табло электронного блока.

Внимание! Во время анализа удерживать плунжер от падения рукой.

Результаты испытаний записать в табл.  9.6.

Таблица 9.6

| Время пенетрации, с | Номер измерения |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 5 60 |  |  |  |

9.8 Обработка результатов испытаний

9.8.1 Обработка результатов испытаний включает анализ результатов измерений, представленных в таблицах, и определение точностных характеристик пенетрометра.

9.8.2 Полученные результаты измерений должны соответствовать формуле

min a ( a ( max a

где а  - измеренное значение характеристик пенетрометра;

min a, max a -допустимые минимальные и максимальные значения характеристик пенетрометра, установленные в п.2.1 РЭ.

9.9 Оформление результатов аттестации

9.9.1 Пенетрометр считается выдержавшим испытание, если все  фактические характеристики, полученные при аттестации  соответствуют требованиям, установленным в п.2.1 РЭ.

9.9.2 При положительных результатах аттестации пенетрометра  оформляется протокол и аттестат в соответствии с  ГОСТ 24555.

9.9.3 Пенетрометр, признанный по результатам аттестации неисправным или не прошедший  аттестацию в установленный срок,  запрещается к применению.

10 ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в тал. 10.1.

Таблица 10.1

| Наименование неисправности, внешнее проявление, дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. После подачи напряжения аппарат не включается | Неисправен переключатель СЕТЬ Перегорела вставка 1,0 А | Исправить или заменить переключатель Заменить вставку |
| 2. Не работает электромагнит | Перегорела вставка 1,0 А Перегорела катушка электромагнита | Заменить вставку Заменить катушку |

11 ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ

11.1 Условия хранения аппарата в части воздействия  климатических факторов по группе 1 (Л) ГОСТ 15150.

11.2 Аппарат должен храниться в закрытых отапливаемых  помещениях в упаковке на  стеллажах, не  подвергающихся  вибрации  и  ударам,  при температуре воздуха  от 10 до 35°С и относительной влажности воздуха до 75% при 30°С.

11.3 Хранение аппарата в штабелях без упаковки не допускается.

11.4 Срок  хранения аппарата без переконсервации 5 лет.

11.5 Если после распаковывания аппарат  не применялся  по  своему прямому  назначению,  то хранить его нужно в чехле из полиэтилена  ГОСТ  10354.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Общий вид

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Устройство датчика

1 – плунжер;  2 – измерительный растр;  3 – фиксатор;

4 – электромагнит;

5 – корпус;  6 – упор;  7 – цанговый зажим

ООО «СПЕЦНЕФТЕХИМАВТОМАТИКА»

П А С П О Р Т

Пенетрометр для пластичных смазок  ПНС-03

____________     _____________

(заводской номер)                        (дата изготовления)

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Пенетрометр для  пластичных смазок ПНС-03 (в дальнейшем пенетрометр) предназначен для определения глубины  проникания в испытуемые образцы пластичных смазок стандартного по массе, форме и размерам конуса при заданной температуре в течение заданного  времени по ГОСТ 5346.

1.2 Основные   параметры   рабочей  части  пенетрометра соответствуют требованиям  ГОСТ 1440:

1) масса:                                                         фактическая

- плунжера  (47,50±0,05) г;                      ___________

- конуса       (102,50±0,05)г;                     ___________

2) геометрические размеры конуса и допуски на него соответствуют ГОСТ1440;

3) зазор между направляющей втулкой и плунжером _____ мм.

1.3 Диапазон  показаний  пенетрометра - 630 единиц  пенетрации.

1.4 Погрешность измерения пенетрометра  не более ±0,1мм.

1.5 Цена наименьшего разряда  цифрового табло 1единица пенетрации (0,1мм).

1.6 Время пенетрации  (5,0±0,1)с или (60,00±0,15)с.

1.7 Погружение конуса в пробу осуществляется под действием суммарной массы  плунжера и конуса.

1.8 Продолжительность одного анализа составляет  не  более  60с (без учета подготовки пробы к анализу).

1.9 Габаритные размеры:

длина - 320, ширина - 280, высота - 420 мм.

1.10 Масса не более 12 кг.

1.11 Параметры питания:

1) напряжение (220+22/-33) В;

2) частота        (50±1) Гц;

3) потребляемая мощность не более 50 ВА.

1.12 Показатели надежности:

1) вероятность безотказной работы за время 1000ч не менее Р(1000)=0,96;

2) среднее время восстановления не более 4 ч;

3) средний срок службы не менее 6 лет.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПНС 3.000.000 ПНС 3.000.000 РЭ ПНС 3.000.000 ПС | Пенетрометр для пластичных смазок ПНС-03 Руководство по эксплуатации Паспорт Запасные части Вставка плавкая ВП1-1 1,0 А (керам.) Принадлежности Конус Стакан для пластичных смазок Смеситель 1 Шток металлический Стержень тарировочный Пластина металлическая Уровень Окуляр Шпатель | 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 |  |

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

3.1 Пенетрометр для пластичных  смазок   ПНС-03  ______________

(заводской номер)

соответствует требованиям  ГОСТ 1440, ГОСТ 5346 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________

Место печати

Начальник ОТК_______________________

3.2 Пенетрометр   упакован   согласно  требованиям,  предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки __________________

Упаковку произвел _____________________(подпись)

Пенетрометр после упаковки принял ____________________(подпись)

4 ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие пенетрометра для пластичных смазок ПНС-03 требованиям  ГОСТ 1440 и ГОСТ 5346 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в руководстве по  эксплуатации ПНС 3.000.000 РЭ.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации -24 месяца с момента  поступления пенетрометра потребителю.

4.3 Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- наличие механических повреждений элементов конструкции пенетрометра;

- не согласованные с изготовителем попытки изменить конструкцию механических и (или) электронных узлов пенетрометра и его программное обеспечение;

- ремонт собственными силами.

5 ПОРЯДОК  ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 Пенетрометр, у которого в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие по качеству и комплектности  в соответствии с  ПНС 3.000.000 ПС, изготовитель  безвозмездно заменяет или ремонтирует на месте изготовления.

5.2 В случае отказа в работе пенетрометра в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт о неисправности пенетрометра, возникшей в процессе эксплуатации и направить его в адрес поставщика или изготовителя, если последний является поставщиком.

Лист учета неисправностей направлять изготовителю с сопроводительным письмом.

5.3 Для предъявления рекламаций обращаться по адресу:

450081, Башкортостан, г.Уфа, ул. Ш.Руставели, 49, офис 216

ООО «Спецнефтехимавтоматика»,

тел./факс (347) 295-97-98

конт.тел. 8-917-451-87-91

Лист учета неисправностей

Пенетрометр для пластичных смазок   ПНС-03   _______________

(заводской номер)

Учет неисправностей при эксплуатации

| Дата отказа | Режим работы. Характер нагрузки | Характер неисправности. Причина неисправности | Количество часов работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________________________________________________

(должность)

_____________________ __________________________ _________________________________

(дата)                                      (подпись)                                         (ФИО)