Белорусский концерн по топливу и газификации

«Белтопгаз»

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

«Белгазтехника»

ОКП 42 1510									МКС 75.180.30

ОКП РБ 33.20.53.100					 			          29.260.20

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер

# РУП "Белгазтехника"

И.Г. Андарало

Искатель утечек горючих газов

ИГ-10

14-03.3.00.000 РЭ

измен. Лист7(сертификаты) 9.12.2010

Заменены листы  7, 20

Заменены листы 1, 19а (21.05.2010)

Нач. конструкторского отдела КИП и А

В.М. Завальников

Нач. отдела метрологии и испытаний продукции

В.П. Панков

Нач. технического отдела

В.И. Васюкович

Зам. начальника ОП

В.Я. Козыренко

Нач. отдела стандартизации

Н.Н. Чайковский

2004

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение изделия | 3 |
| 2 | Технические характеристики | 3 |
| 3 | Комплектность | 5 |
| 4 | Устройство и принцип работы. Обеспечение взрывозащищенности | 5 |
| 5 | Указания мер безопасности | 10 |
| 6 | Порядок работы. Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации | 10 |
| 7 | Техническое обслуживание | 15 |
| 8 | Возможные неисправности и способы их устранения | 16 |
| 9 | Свидетельство о приемке | 17 |
| 10 | Гарантии изготовителя | 18 |
| 11 | Сведения о ремонте и рекламациях | 18а |
| 12 | Сведения о консервации и упаковке | 18а |
| 13 | Сведения о транспортировании и хранении | 19 |
| 14 | Сведения о сертификации | 19а |
|  | Приложение А. Чертежи средств взрывозащиты | 20 |

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Искатель утечек горючих газов ИГ-10 (далее - прибор) переносной, непрерывного действия, с автономным электропитанием, с принудительной подачей контролируемой среды, неселективные, со световой, звуковой сигнализацией, взрывозащищенные, для работы в атмосферном воздухе, предназначен для определения мест утечек природного и  сжиженного  газов из подземных газопроводов непосредственно с поверхности грунта или дорожного покрытия над газопроводом, а также для обнаружения неплотностей швов, фланцев и сварных соединений наружных газопроводов и газовой арматуры.

1.2 Вид климатического исполнения прибора - УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69.

По устойчивости к механическим воздействиям прибор имеет исполнение N2 по ГОСТ 12997-84  и выдерживают вибрацию с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой 0,35 мм.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP51 по ГОСТ 14254-96.

1.3 Прибор соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" и имеет маркировку взрывозащиты «lExibdIIAT4» Техническая  документация  и прибор  выполнены  в соответствии с   ГОСТ 30852.0-99 (МЭК 60079-0:98),  ГОСТ 30852.1-2002(МЭК 60079-1:98),  ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:98)  и может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах классов В-1, В-1а, В-1б и наружных установках класса В-1г согласно гл. 7.3 ПУЭ (зонах 1 и 2 по ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-11-98) и другим документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Прибор может по заказу комплектоваться пробоотборником. Пробоотборник выпускается в двух исполнениях (для отбора проб с поверхности земли и для отбора проб из атмосферы и обследования оборудования). Необходимый вид пробоотборника указывается при заказе прибора, возможен одновременный заказ двух видов пробоотборников.

2.2 Технические данные и основные параметры:

2.2.1 Диапазон контроля горючих газов (при проверке по объемной доле метана в воздухе) от 0,001 до 100 %.

2.2.2 Время прогрева не более 3 мин.

2.2.3 Время срабатывания звуковой сигнализации, в случае превышения установленного порога объемной долей метана в воздухе в месте контроля, не более 3 с.

2.2.4 Электрическое питание прибора осуществляется от четырех встроенных аккумуляторов типоразмера «C» с номинальным напряжением 1,2 В. Напряжение питания прибора в пределах 4,8        В. Ток потребления не более 0,25 А.

2.2.6 Время  непрерывной  работы  прибора  от одного комплекта свежезаряженных аккумуляторов в нормальных условиях и при выключенной подсветке ЖКИ не менее  8  ч.

2.2.7 Результаты контроля отображаются на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) прибора в виде линейной шкалы (строки символов переменной длины).

В зависимости от фактического состояния отображаются так же:

- превышение заданного порога сигнализации (звуковой сигнал, включение подсветки ЖКИ);

- наличие неисправностей в приборе (звуковой сигнал, индикация на ЖКИ);

- недостаточное напряжение питания (звуковой сигнал, индикация на ЖКИ).

2.2.8 Прибор обеспечивает принудительную подачу проб воздуха к своему чувствительному элементу горючего газа при помощи встроенного микрокомпрессора. Наличие потока воздуха в газовом тракте прибора отображается индикатором потока на передней панели прибора.

2.2.10 Габаритные размеры прибора (без пробоотборника) должны быть не более 198×105×78 мм.

2.2.11 Масса прибора (без пробоотборника) должна быть не более 1,6 кг.

2.3 Сведения о содержании драгоценных металлов

Содержание драгоценных металлов приводится в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование драгоценного металла | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, г | 0,000295 | 0,0522 | 0,1777 | 0,00338 |

2.4 В комплекте прибора содержатся следующие цветные металлы:

В приборе:

- алюминий и алюминиевые сплавы (АД1) – 190 г;

(Д16) – 131 г;

(АМц) – 233 г;

- латуни (ЛС59-1) – 65 г;

В пробоотборнике:	алюминиевый сплав	(Д16) – 213 г;

В пробоотборнике 2: алюминиевый сплав (Д16) – 65 г;

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Комплект поставки прибора

|  | Наименование | Обозначение | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Искатель утечек горючих газов ИГ-10 | 14-03.3.00.000 | 1 |  |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 14-03.3.00.000 РЭ | 1 |  |
| 3 | Адаптер сетевой | ИЭН5 090060 | 1 |  |
| 4 | Упаковка | 14.03.3.15.000 | 1 |  |
| 5 | Пробоотборник | 14-90.3.03.00.000 | - | по заказу |
| 6 | Пробоотборник 2 | 14-90.3.10.00.000 | 1 |  |
| Примечание – Допускается замена адаптера сетевого на равноценный адаптер другого типа, подходящий по электрическим характеристикам. |

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

4.1 Общие сведения

4.1.1 Прибор ИГ-10 может комплектоваться пробоотборником. Для зарядки аккумуляторов прибор укомплектован адаптером сетевым.

4.1.2 Прибор представляет собой металлический прямоугольный корпус со скругленными углами, снабженный наплечным ремнем для переноски. Внешний вид прибора (без ремня) показан на рисунке 4.1. Конструктивно прибор состоит из панели управления 1, корпуса 2, скрепленных между собой винтами и образующих корпус прибора, а также съемной нижней крышки 3. На боковой стенке корпуса расположен штуцер 8 для подключения трубки подачи контролируемой смеси от пробоотборника. На другой боковой стенке корпуса расположено гнездо 7 подключения сетевого адаптера для зарядки аккумуляторов и световой индикатор процесса зарядки.

Один из винтов, скрепляющих корпус, опломбирован (место пломбирования 6 находятся под съемной нижней крышкой 3). При снятой нижней крышке имеется возможность доступа к блоку аккумуляторов  4 и к измерительной камере 5 (внутри которой находится чувствительный элемент горючего газа) для их обслуживания или замены при необходимости.

Под штуцером 8 имеется фильтрующий элемент, защищающий встроенный микрокомпрессор от засорения частицами пыли из проб воздуха и от последующей остановки.

1 - панель управления, 2 - корпус, 3 - съемная нижняя крышка, 4 – отсек аккумуляторов, 5 – камера измерительная, 6 – место пломбирования, 7 - гнездо подключения сетевого адаптера и индикатор процесса зарядки аккумуляторов, 8– штуцер подключения трубки пробоотборника.

Рисунок 4.1 – Внешний вид прибора

Внутри корпуса расположены:  микрокомпрессор для побуждения движения контролируемой смеси  через  прибор, измерительная камера с датчиком концентрации горючего газа, электронная плата обработки, блок  аккумуляторов (с платой искрозащиты).

На передней панели прибора (рисунок  4.2)  размещены  следующие органы управления и индикации:

- кнопка «ВКЛ-0-ВЫКЛ» 1;

- кнопка «РЕЖИМ» 2 для переключения поддиапазонов работы прибора;

- индикатор жидкокристаллический (ЖКИ) 3;

- индикатор наличия потока воздуха в газовом тракте прибора 4.

1 – кнопка «ВКЛ-0-ВЫКЛ», 2 - кнопка «РЕЖИМ», 3 - ЖКИ, 4 – индикатор наличия потока воздуха.

Рисунок 4.2 – Панель управления прибора

4.1.3 Пробоотборник для забора проб с поверхности грунта (рисунок 4.3) конструктивно состоит  из  вантуза 1, трубки 3, трубки гибкой 4 (для подачи воздуха в измерительный блок) и ручки трости 5 для удобства отбора проб. В нижней части пробоотборника имеется встроенный воздушный фильтр 2.

4.1.4 Пробоотборник 2 для забора проб с оборудования и из атмосферного воздуха  имеет упрощенную конструкцию (трубка  3 с ручкой 5 и гибкой трубкой 4).

1 – вантуз, 2 - фильтр, 3 - трубка, 4 – трубка гибкая, 5 - ручка.

Рисунок 4.3 – Пробоотборники

4.2 Порядок функционирования прибора

4.2.1 Принцип работы прибора при контроле загазованности помещений или контроле герметичности подземных и наружных газопроводов и оборудования основан на изменении сопротивления чувствительного слоя датчика при появлении в контролируемой среде горючих газов или паров. Прибор не является селективным и реагирует (с разной степенью чувствительности) на присутствие в воздухе различных горючих примесей.

4.2.2 Порядок использования органов управления описан в подразделе 6.3 настоящего Руководства.

4.2.3 При поступлении в измерительную камеру включенного прибора (через пробоотборник под воздействием встроенного в блок электронный микрокомпрессора) пробы воздуха, в которой присутствуют горючие газы, происходит изменение сопротивления датчика. Изменение сопротивления датчика преобразуется в электрический  сигнал, который обрабатывается и регистрируется в управляющем прибором микроконтроллере. Наличие газа в пробе будет отображено изменением длины линейной шкалы на ЖКИ.

4.2.4 При увеличении или уменьшении концентрации газа в воздухе пробы показания шкалы соответственно увеличиваются или уменьшаются. При показаниях выше установленного значения для привлечения внимания оператора автоматически включается звуковой сигнал и включается подсветка ЖКИ. Во время работы с прибором при необходимости может быть принудительно выполнена установка шкалы на «0» (для компенсации колебаний параметров чувствительного элемента горючего газа или для выполнения относительных измерений при поиске утечек на фоне имеющейся общей загазованности).

4.2.5 Имеется три режима работы прибора («Очень малые утечки», «Небольшие утечки», «Полный диапазон»), различающиеся диапазоном контроля. Если во время работы в текущем режиме показания увеличиваются до конца шкалы, автоматически производится переключение на режим работы с более широким диапазоном контроля. При помощи кнопки 2 «РЕЖИМ» чувствительность прибора и диапазон контролируемых концентраций могут быть изменены принудительно. Особенности режимов:

а) «Очень малые утечки» - режим с наивысшей чувствительностью, но с наиболее узким диапазоном контролируемых концентраций.

б) «Небольшие утечки» - режим с более широким диапазоном контролируемых концентраций, но с меньшей, чем в предыдущем режиме, чувствительностью.

в) «Полный диапазон» - режим с нелинейной шкалой, позволяющий в пределах одной шкалы отобразить весь диапазон концентраций газа от 0 до 100 %. В этом режиме чувствительность прибора понижается с увеличением концентрации горючего газа в воздухе. Особенностью этого режима является наличие самопроизвольных колебаний показаний в начале шкалы, вследствие чего не рекомендуется его использовать для малых уровней загазованности. При показаниях в этом режиме менее 5 делений шкалы и при потребности контролировать низкие уровни загазованности рекомендуется для обеспечения удобства работы переключить прибор в режим «Очень малые утечки».

4.2.6 В приборе имеется автоматическая сигнализация и индикация о неисправности (обрыве или замыкании) чувствительного элемента и о разряде аккумуляторов.

4.2.7 При необходимости может быть включена или выключена подсветка ЖКИ.

4.2.8 Порядок использования прибора при эксплуатации описан в разделе 6 данного Руководства.

4.3 Обеспечение взрывозащищенности

4.3.1 Приборы имеют уровень взрывозащиты «Взрывобезопасный» (1) для взрывозащищенного оборудования группы II, подгруппы IIA температурного класса Т4 (135 ˚С) по ГОСТ 30852.0-99 (МЭК 60079-0:98), маркировку взрывозащиты «lExibdIIAT4» и предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ПУЭ, ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-11-98) и другим документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

4.3.2 Взрывобезопасность прибора обеспечивается видами защиты «Искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:98), «Взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:98). Чертежи средств взрывозащиты показаны в приложении Б (рисунки Б.1 и Б.2).

4.3.3 Взрывобезопасность схемы электропитания прибора (искробезопасная электрическая цепь) обеспечивается введением в выходные цепи аккумуляторной батареи ограничителей выходного тока, а так же ограничением реактивных параметров (суммарной емкости и индуктивности схемы) схемы прибора на искробезопасном уровне согласно ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:98).

4.3.4 Вид защиты «взрывонепроницаемая оболочка» обеспечивается применением в качестве чувствительного элемента горючего газа преобразователя полупроводникового ПП-1, имеющего сертификат Технического Регламента  Таможенного Союза о взрывозащищенности. Преобразователь  полупроводниковый  содержит составные части, разогретые до высокой температуры, окруженные для обеспечения взрывобезопасности взрывонепроницаемой оболочкой. Взрывонепроницаемая оболочка состоит из колпачка, спеченного из титанового порошка ТУ 48-10-73, и вклеенного в него клеем ЭДП ТУ0710508.90-94 блока чувствительных элементов с электровводами. Колпачок защищен от механических воздействий конструкцией измерительной камеры электронного блока. Максимальный размер пор в спеченном материале не более 70 мкм, минимальная длина клеевого соединения не менее 5 мм.

4.3.5 Искрозащитные элементы залиты кремнийорганическим герметиком «Виксинт ПК-68» ТУ 38.103508. Допускается замена кремнийорганическим герметиком «Виксинт К-68» ТУ 38.103508 или компаундом заливочным ЭЗК-6. Температура на поверхности компаунда не менее чем на 20 °С ниже рабочей температуры примененных заливочных компаундов.

4.3.6 Крышка отсека с аккумуляторами крепится винтами под специальный ключ. Отсек аккумуляторов имеет степень защиты оболочки IP54 по ГОСТ 14254. На крышке нанесены предупредительные надписи «Во взрывоопасных зонах открывать запрещается!» и параметры искробезопасной цепи: «U0: 6 В», «I0: 0,4 А», «P0: 2,4 Вт», «C0: 50 мкФ», «L0: 0,4 мГн».

4.3.7 Прибор комплектуется для зарядки аккумуляторов сетевым адаптером невзрывозащищенного исполнения. Около гнезда для подключения адаптера к прибору нанесена надпись «Во взрывоопасных зонах заряд АКБ запрещается».

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К работе с прибором допускаются лица, ознакомившиеся с Руководством по эксплуатации 14-03.3.00.000 РЭ, прошедшие обучение по Правилам безопасности в газовом хозяйстве, действующим в государстве, на территории которого используется прибор, и прошедшие инструктаж по правилам ведения работ во взрывоопасных зонах.

5.2 Эксплуатация неисправного прибора запрещена, т.к. правильность его показаний и безопасность в использовании не гарантированы. Срочность работы или другие причины не являются основанием для нарушения правил техники безопасности.

5.3 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) нарушать пломбировку прибора и производить его разборку (кроме снятия не имеющей пломб нижней крышки для доступа к отсеку аккумуляторов или для замены чувствительного элемента) вне специализированных ремонтных организаций;

б) устранять неисправности прибора, проводить техническое обслуживание, вскрывать отсек аккумуляторов или производить зарядку аккумуляторов во взрывоопасной зоне.

5.4 При эксплуатации прибора необходимо поддерживать его рабочее состояние и соблюдать все требования и параметры, указанные в разделе "Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации".

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Подготовка прибора к работе

ВНИМАНИЕ! ПРИБОР ПОСТАВЛЯЕТСЯ С РАЗРЯЖЕННЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ И В СЛУЧАЕ РАЗРЯДКИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ЗАРЯДИТЬ БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ ПРИБОРА В СООТВЕТСТВИИ С 6.2.

6.1.1 После замены чувствительного элемента или после длительного неиспользования прибора необходимо произвести подстройку прибора под индивидуальные особенности датчика. Для этого следует, находясь с прибором в заведомо незагазованном пространстве, выполнить действия по 6.3.4. Прибор автоматически выполнит требуемые настройки и перейдет к нормальному рабочему режиму. Далее выключить прибор в соответствии с 6.3.1 или использовать в соответствии с 6.5.

6.1.2 При подготовке к работам необходимо:

а) произвести внешний осмотр прибора, убедиться в отсутствии повреждений;

б) убедиться в заряженности аккумуляторов, при необходимости зарядить аккумуляторы в соответствии с 6.2;

в) выбрать пробоотборник в соответствии с предполагаемыми работами. Для поиска утечек через поверхность земли необходимо использовать пробоотборник 1 (с резиновой полусферой (вантузом)). При обследовании оборудования и помещений удобнее использовать пробоотборник 2 упрощенной конструкции (без вантуза). При необходимости разрешается увеличить длину трубки пробоотборника (не более чем до 6 метров, при этом при длине трубки более 3 м производительность встроенного компрессора может уменьшиться);

г) внешним осмотром убедиться в отсутствии механических повреждений, в чистоте входного отверстия пробоотборника, при включенном приборе убедиться в наличии потока воздуха по индикатору потока на передней панели прибора. При необходимости очистить фильтрующие элементы пробоотборника.

6.2 Для зарядки блока аккумуляторов прибора необходимо:

а) выключить прибор в соответствии с 6.3.1;

б) отсоединить от прибора пробоотборник;

в) подключить адаптер сетевой к разъему для зарядки аккумуляторов, который находится на боковой поверхности корпуса прибора;

г) подключить адаптер сетевой к сети напряжением 220 В и заряжать блок аккумуляторов прибора в течение 16 ч. Наличие зарядного тока отображается свечением индикатора рядом с гнездом подключения адаптера сетевого. Во время зарядки аккумуляторов включение прибора невозможно (заблокировано).

Примечание – Время зарядки 16 ч соответствует полностью разряженным аккумуляторам. При неполной разрядке время заряда следует пропорционально сократить.

д) по окончании зарядки отключить адаптер сетевой от розетки сети 220 В, затем – от разъема прибора.

6.3 Порядок использования кнопок управления

6.3.1 Кнопка «ВКЛ-0-ВЫКЛ»:

а) при выключенном состоянии прибора включает прибор (при длительности нажатия более 2 с);

б) при включенном состоянии прибора устанавливает близкие к «0» показания прибора при кратковременном нажатии;

в) при включенном состоянии прибора выключает прибор (при длительности нажатия более 2 с);

6.3.2 Кнопка «РЕЖИМ» при включенном состоянии прибора переключает режимы его работы между «Очень малые утечки», «Небольшие утечки», «Полный диапазон» и далее по кругу. При нажатии на кнопку вначале индицируется текущий режим, далее, если кнопка не отпущена, выполняется переключение на следующий режим.

6.3.3 Во включенном состоянии прибора одновременное нажатие на кнопки «ВКЛ-0-ВЫКЛ» и «РЕЖИМ» переключает состояние подсветки ЖКИ на противоположное (включает/выключает подсветку).

6.3.4 При выключенном состоянии прибора, нажатие на кнопку «ВКЛ-0-ВЫКЛ» при предварительно нажатой и удерживаемой кнопке «РЕЖИМ» вызывает включение прибора и автоматическое выполнение подстройки прибора под имеющиеся параметры чувствительного элемента горючего газа. Эта операция выполняется только по мере необходимости (она безвредна для прибора, но значительно увеличивает время от включения до готовности прибора к работе).

6.4 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации

6.4.1 Перед началом эксплуатации прибора проверить:

а) целостность корпуса прибора;

б) наличие всех крепящих элементов;

в) наличие маркировки взрывозащиты;

г) целостность пломбировок;

д) закрытое и зафиксированное состояние крышки блока аккумуляторов.

6.4.2 Проводить эксплуатацию прибора в соответствии с требованиями раздела 5 "Указания мер безопасности" настоящего Руководства по эксплуатации.

6.4.3 Ремонт прибора (при наличии необходимости) должен выполняться в предприятиях, имеющих лицензию на право ремонта взрывозащищенного электрооборудования. Ремонт прибора должен производиться с учетом ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1193) "Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах".

6.5 Порядок работы с прибором:

а) подключить пробоотборник с помощью трубки к штуцеру на боковой стенке корпуса прибора;

б) находясь вне загазованной зоны, включить прибор в соответствии с 6.3.1.

Примечание - Включение прибора в загазованной зоне разрешается, но при этом невозможно будет точно определить наличие загазованности в месте включения прибора, возможно будет определять только изменение загазованности по сравнению с местом включения прибора (или по сравнению с другим местом, если в нем выполнялось установление показаний прибора на «0»).

в) после окончания времени прогрева прибора убедиться в наличии потока воздуха по индикатору потока на передней панели прибора, в отсутствии световой и звуковой индикации разряда питания или неисправности чувствительного элемента. Должны установиться близкие к «0» показания прибора;

Примечание - Если прибор не использовался длительное время, при первом (после длительного перерыва) включении для прогрева прибора может потребоваться больше времени, чем обычно (до 10 мин), после чего прибор полностью восстановит свои характеристики. Увеличенное время прогрева прибора после длительного перерыва в работе не является показателем неисправности прибора. Если после этого сохраняются существенно отличные от «0» показания прибора – выполнить операции по 6.1.1.

г) после включения прибора автоматически устанавливается режим работы «Очень малые утечки». При необходимости можно выбрать другой режим работы («Небольшие утечки», «Полный диапазон») в соответствии с 6.3.2. Отличия этих режимов описаны в 4.2.5.

д) прокачать чистый воздух через прибор в течение 1 - 2 мин и установить «0» нажатием на кнопку «ВКЛ-0-ВЫКЛ». Прибор готов к работе;

е) выполнять контроль наличия горючих газов, помещая пробоотборник в требуемые точки контроля.

При наличии в воздухе в месте забора пробы горючих газов или паров, показания прибора по шкале на ЖКИ увеличиваются. При увеличении показаний выше установленного значения автоматически включается звуковой сигнал и подсветка ЖКИ для привлечения внимания оператора. При уменьшении показаний звуковой сигнал и подсветка автоматически выключаются. При увеличении показаний до верхнего конца шкалы прибор автоматически переключается на режим работы с более широким диапазоном контролируемых концентраций.

Внимание:

– обратное переключение на режим с меньшим диапазоном контроля автоматически не выполняется, переключение режима требуется делать при необходимости вручную в соответствии с 6.3.2;

- прибор реагирует на наличие горючих газов или паров с задержкой на время прохождения пробы от входа пробоотборника до чувствительного элемента внутри прибора (примерно 1 с на 1 м длины).

ж) при необходимости (для компенсации естественных колебаний «0» чувствительного элемента горючего газа или для поиска мест утечек при наличии фоновой загазованности) рекомендуется принудительно устанавливать близкие к «0» показания нажатием на кнопку «ВКЛ-0-ВЫКЛ» в соответствии с 6.3.1. Начиная с этого момента, прибор будет показывать отклонение уровня загазованности от того, при котором была выполнена установка «0»;

з) при разряде аккумуляторов (включении звукового сигнала и сообщении о разряде на ЖКИ) выключить прибор, зарядить аккумуляторы согласно п.6.2;

и) по окончании работы выключить прибор в соответствии с 6.3.1.

6.6. Особенности работы по обследованию подземных газопроводов:

6.6.1 При обследовании газопроводов отсасывание воздуха производится: при грунтовом покрытии - над газопроводом, при асфальтовом покрытии - вдоль бордюрного камня, при обследовании колодцев - по периметру крышек колодцев. Утечки из подземных газопроводов обычно имеют небольшую концентрацию газа у поверхности земли, рекомендуется начинать обследование при максимальной чувствительности прибора (режим «Очень малые утечки»).

6.6.2 Перед началом работы и периодически в процессе работы заново устанавливать показания по шкале на ЖКИ в «0» нажатием на кнопку «ВКЛ-0-ВЫКЛ» панели управления прибора при поднятом от поверхности земли пробоотборнике.

6.6.3 Прижать вантуз пробоотборника к поверхности земли, изолируя поверхность под вантузом от окружающего атмосферного воздуха. При наличии утечки газа через 10-40 с (в зависимости от интенсивности утечки) показания по шкале на ЖКИ увеличатся. При увеличении более установленного значения включится звуковая индикация для привлечения внимания.

6.6.4 Переместить пробоотборник на другой участок поверхности, продолжить обследование.

6.7 Предостережения при работе с прибором:

- не допускается попадание влаги в пробоотборник;

- не допускается загрязнение пробоотборников нефтепродуктами, горючими веществами. Это ведет к потере чувствительности прибора при малых концентрациях горючих газов.

- следует оберегать чувствительный элемент преобразователя полупроводникового от отравления (не подвергать его воздействию ацетилена, паров ацетона, бензина, сернистых соединений, длительному воздействию высоких концентраций природного или сжиженного газа) во избежание потери чувствительности и досрочного выхода его из строя;

- воздействие чистого (приближающегося к концентрации 100 %) природного или сжиженного газа вызывает ускоренное старение преобразователя полупроводникового и временное (до 15-30 мин) понижение его чувствительности. Не рекомендуется подача высоких концентраций газа на прибор более нескольких секунд. Не рекомендуется проверять работоспособность преобразователя полупроводникового подачей на него газа из зажигалки (высокая концентрация сжиженного газа).

6.8 «Отравление» преобразователей  полупроводниковых  и восстановление их работоспособности

6.8.1 Во время прогрева преобразователя полупроводникового (после включения прибора) на ЖКИ справа внизу отображается справочная информация - выходное напряжение чувствительного  элемента.  К окончанию прогрева это напряжение  у большинства  преобразователей  полупроводниковых  составляет обычно более 1100 м В

Более  низкое напряжение  говорит о том, что преобразователь  полупроводниковый плохо прогрет или,  его параметры ухудшились.

6.8.2  В процессе работы с прибором, преобразователь полупроводниковый  может «отравиться» некоторыми попадающими на него веществами и потерять чувствительность. При этом  к окончанию прогрева напряжение на нем может составлять 300.. .500 мВ.

Во многих случаях (но не всегда) параметры преобразователя полупроводникового  после отравления могут быть восстановлены. Для этого  следует  прогреть преобразователь полупроводниковый  несколько раз подряд  (выключить прибор после окончания прогрева преобразователя полупроводникового  и включить его повторно). Процесс  восстановления  можно наблюдать  по увеличению выходного  напряжения чувствительного  элемента (на  ЖКИ во время  прогрева),  вначале оно увеличивается медленно, потом все быстрее.

6.8.3 Для случаев значительного отравления (восстановление параметров преобразователя  полупроводникового при  помощи повторного прогрева  не  происходит)  введен  дополнительный  режим - «реанимация». Он действует, если во время  прогрева  преобразователя полупроводникового  нажать на кнопку «Режим»  и  удерживать ее нажатой  (на ЖКИ появляется надпись «Реанимац»). При этом  начало  процесса   восстановления  параметров  преобразователя  полупроводникового  ускоряется, если восстановление вообще возможно. После нарастания  показаний  сигнала  преобразователя  полупроводникового на ЖКИ до 700... 800 мВ кнопку «Режим» следует отпустить.

Если  работоспособность  преобразователя  полупроводникового  не восстановилась при  помощи  «Реанимации»,  преобразователь  полупроводниковый  подлежит замене. Процедура замены описана в 7.5 «Руководства по эксплуатации».

ВНИМАНИЕ: не следует применять режим «Реанимация» к работоспособным преобразователям  полупроводниковым  (для ускорения их прогрева и т.п.), т.к. это может привести к выходу исправного преобразователя  полупроводникового из строя.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Техническое обслуживание проводится для поддержания прибора в постоянной готовности к работе с обеспечением требуемых параметров и характеристик.

7.2 Во время эксплуатации прибор должен подвергаться периодическому профилактическому осмотру и проверке. Их периодичность устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в шесть месяцев.

7.3 При профилактическом осмотре проверяется целостность корпуса блока электронного, наличие маркировки взрывозащищенности, исправное состояние пробоотборников и их трубок, засоренность фильтрующих элементов пробоотборников, закрытое состояние крышек отсека аккумуляторов и камеры измерительной. Замеченные дефекты устранить, фильтрующие элементы очистить и установить на место. Не допускать в процессе очистки фильтрующих элементов попадания накопившихся на них частиц грязи внутрь газовой магистрали прибора (попавшие внутрь частицы могут заклинить микрокомпрессор и прекратить его работоспособность).

7.4 При периодической проверке определяется чувствительность прибора и состояние аккумуляторов.

7.4.1 Проверка чувствительности выполняется при подаче газовой смеси непосредственно во входной штуцер прибора. В условиях изготовителя проверка проводится на метано-воздушной газовой смеси с объемной долей метана 0,005%. При эксплуатации у потребителя при отсутствии таких смесей рекомендуется использовать смесь с наименьшей из имеющихся у потребителя концентрацией. Порядок проверки:

а) выполнить действия по 6.1.1;

б) включить прибор в режим «Очень малые утечки», в течение 2-3 мин прокачивать через него гарантированно чистый (без горючих примесей) воздух. После этого установить показания «0» нажатием на кнопку «ВКЛ-0-ВЫКЛ»;

в) нажать подать на пробоотборник испытательную метано-воздушную смесь, исключив подмешивание атмосферного воздуха. Прибор должен уверенно реагировать на подачу смеси (не менее 2 делений по шкале на ЖКИ). В противном случае требуется замена чувствительного элемента по 7.5.

Примечание–При очень низкой концентрации испытательной смеси и не идеально чистом воздухе в перечислении б), при выполнении действий перечисления в) может быть обнаружено отсутствие отклонений показаний по шкале от «0» или отклонение в область отрицательных значений, что означает: количество горючих примесей в испытательной смеси меньше, чем в исходно «чистом» воздухе. Это не является признаком неисправности преобразователя  полупроводникового, требуется более тщательная перепроверка.

7.4.2 Для проверки состояния аккумуляторов следует:

а) снять нижнюю крышку корпуса прибора (она не пломбируется), снять крышку отсека аккумуляторов, извлечь аккумуляторы, не разрывая их подключения к схеме искрозащиты;

б) осмотреть поверхность аккумуляторов и их отсека. При наличии подтеканий или налета – удалить их;

в) измерить напряжение на каждом из аккумуляторов. Напряжения не должны различаться между собой более, чем на 0,1 В. В противном случае аккумуляторы требуют замены;

г) установить аккумуляторы на место. Закрыть и зафиксировать крышку аккумуляторного отсека. Эксплуатация прибора с неплотно закрытой крышкой аккумуляторного отсека запрещена;

д) установить на место и зафиксировать нижнюю крышку корпуса прибора.

7.5 Чувствительный элемент преобразователя  полупроводникового горючего газа имеет ограниченный ресурс. Кроме того, он может потерять чувствительность досрочно вследствие отравления. Если чувствительность прибора стала недостаточной для работы, следует заменить датчик (продаются предприятием-изготовителем прибора). Для этого необходимо:

а) снять нижнюю крышку блока электронного, снять крышку измерительной камеры (поз. 5 рисунка 4.1), отсоединить  от разъема и извлечь непригодный  преобразователь  полупроводниковый, установить вместо него новый. Перед установкой нового чувствительного элемента горючего газа обращать особое внимание на целостность его защитного колпачка. Трещины, выкрашивание гранул, отклеивание колпачка от основания датчика не допустимы;

б) закрыть крышку измерительной камеры, обращая внимание на тщательное ее уплотнение (попадание постороннего воздуха сильно снижает чувствительность прибора к низким концентрациям горючего газа). Закрыть нижнюю крышку прибора;

в) включить прибор и выдержать его во включенном состоянии 10-15 мин, не обращая внимания на возможные его показания и включение сигналов;

г) выключить прибор, затем выполнить действия по 6.1.1. Прибор готов к дальнейшему использованию.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Перечень характерных неисправностей прибора приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Перечень характерных неисправностей прибора

| Характерные неисправности | Возможные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор не включается | Мало время нажатия на кнопку включения | Включать в соответствии с 6.3.1 |
|  | Разряжены аккумуляторы | Зарядить аккумуляторы по 6.2 |
| Индикация «Неисправность цепи датчика» | Чувствительный элемент отсутствует | Проверить наличие преобразователя полупроводникового и надежность контакта в его разъеме |
|  | Обрыв в цепи преобразователя полупроводникового | Направить прибор в ремонт |
| Отсутствует движение индикатора потока воздуха | Закупорен газовый тракт прибора (от пробоотборника до выхлопа из прибора) | Прочистить фильтрующие элементы, прочистить отверстия штуцеров, устранить закупорку трубок пробоотборника |
|  | Заклинен проникшим мусором микрокомпрессор | Направить прибор в ремонт (требуется разборка прибора и микрокомпрессора) |
| Прибор не чувствует низких концентраций газа | В газовый тракт попадает посторонний воздух | Проверить плотность одевания трубок на штуцеры пробоотборника и прибора, неплотности устранить |
|  | Преобразователь полупроводниковый отравлен или выработал ресурс | Заменить преобразователь полупроводниковый на новый по 7.5 |
|  | Не закрыта измерительная камера после замены преобразователя полупроводникового | Закрыть и проверить надежность уплотнения крышки измерительной камеры |
| При зарядке аккумуляторы не заряжаются, индикатор зарядки не светится | Неисправен сетевой адаптер | Проверить напряжение на контактах разъема адаптера, подключаемого к прибору. Должно быть без нагрузки не менее 9 В. |
|  | Обрыв в цепи зарядки внутри прибора | Направить прибор в ремонт |

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Искатель утечек горючих газов ИГ-10 14-03.3.00.00.000, заводской номер ____________ соответствует техническим условиям ТУ РБ 100270876.120-2004 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления_________________

Личные подписи или оттиски личных клейм лиц,

ответственных за приемку:

М.П.

__________	__________		___________

(должность)	(подпись)		 (фамилия)

___________	__________		___________

(должность)	(подпись)		 (фамилия)

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки приборов от изготовителя, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с момента изготовления.

10.2 Ремонт прибора в течение гарантийного срока производится за счет изготовителя.

10.3 В гарантийный ремонт не принимаются приборы, имеющие механические повреждения, нарушение пломбировки или неполную комплектность. Для гарантийного ремонта прибор принимается в комплектности согласно таблице 3.1 (кроме упаковки) настоящего Руководства по эксплуатации.

10.4 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до повторного ввода в эксплуатацию.

10.5 Гарантия не распространяется на аккумуляторы, входящие в комплект прибора.

| Реквизиты предприятия |
| --- |
| Адрес: | 220015 г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП “Белгазтехника” |
| Телефоны: | (017) 213-07-55; 256-67-84; тел.-факс (017) 256-63-86 отдел маркетинга; |
|  | тел.-факс (017) 213-06-23 - приемная; |
|  | (017) 213-07-17 - отдел технического контроля |
| Интернет: | www.belgastechnika.by |
| Электрон-ная почта: | marketing@belgastechnika.by |

11 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И  РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1	Потребитель предъявляет рекламации изготовителю в соответствии с существующими на настоящее время положениями о порядке предъявления и рассмотрения претензий предприятиям, организациям и учреждениям.

11.2  Ремонт  прибора  должен производиться согласно ГОСТ 30852.18-2002 изготовителем или специализированным предприятием, имеющим лицензию органов государственного надзора на ремонт взрывозащищенного оборудования.

Узлы прибора,  залитые компаундом, ремонту не подлежат.

По окончании  ремонта  прибор должен быть осмотрен и проверен в соответствии с чертежами средства взрывозащиты, проверен в соответствии с 6.5,  идентифицирован с помощью маркировки, указанной   на ремонтной этикетке (14-02.02.2.00.017).

11.3  Сведения  о ремонте  следует  заносить   в табл. 11.1

| Краткое содержание неисправности | Дата ремонта | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

12 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

12.1 Прибор упакован в соответствии с ГОСТ 9.014-78 по варианту ВЗ-0 упаковочным средством УМ-5.

12.2 Прибор не нуждается в средствах временной противокоррозионной защиты.

12.3 Прибор в комплектности согласно таблице 3.1 уложен в индивидуальную упаковку. Порядок укладки в упаковку не оговаривается.

12.4 Упакованные комплекты приборов уложены в транспортную тару - ящик типа 11-1 по ГОСТ 2991-85. Предусмотрены две модификации ящика, рассчитанные на шесть и двенадцать комплектов приборов.

12.5 Свободные места в ящике заполнены стружкой древесной по ГОСТ 5244-79 или другим заполнителем, исключающим перемещение уложенных приборов внутри ящика.

12.6 При самовывозе с предприятия-изготовителя допускается отгрузка единичных экземпляров приборов без транспортной тары при условии принятия покупателем мер по обеспечению климатических и механических воздействий при транспортировании и хранении, удовлетворяющих условиям, указанным для эксплуатации приборов.

13 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

13.1 Транспортирование приборов в транспортной таре возможно автомобильным и железнодорожным транспортом, при условии защиты от прямого воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков и брызг воды.

13.2 Приборы должны транспортироваться  при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха не более 98% при температуре 25 °С и при отсутствии агрессивных и ароматических паров (газов).

13.3 Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных приборов должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

13.4 При погрузке и выгрузке приборов должны приниматься меры предосторожности, исключающие сотрясения, которые могут их повредить.

13.5 Приборы должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 98% при температуре 25 °С и при отсутствии агрессивных и ароматических паров (газов).

13.6 Расстояние между стенками, полом хранилища и приборами должно быть не менее 100 мм. Допускается укладка приборов в хранилище на стеллажи не более чем в 4 слоя.

13.7 При эксплуатации допускается транспортирование и хранение единичных экземпляров приборов без упаковки и транспортной тары, если приняты меры предосторожности, исключающие сотрясения и удары и обеспечивающие климатические условия, соответствующие условиям эксплуатации.

14 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

14.1  Сведения о сертификации приведены в табл. 14.1.

Таблица 14.1

| Документ | Кем выдан | Срок действия |
| --- | --- | --- |
| Сертификат соответствия ТР ТС 012 №TC RU C-BY.ГБ05.В.00661 | НАНИО "ЦСВЭ" г. Москва | 04.08.19 |
| Декларация о соответствии № ТС BY/112 11.01. ТР020 003 08122 | Орган по сертификации продукции, услуг и персонала БелГИМ | 10.09.19 |

Приложение Б (обязательное)

Чертежи средств взрывозащиты

1 – корпус преобразователя  полупроводникового, 2 – клеевой слой, 3 – колпачок, 4 – корпус камеры измерительной, 5 – крышка камеры измерительной.

Рисунок Б.1 – Средства взрывозащиты преобразователя  полупроводникового ПП-1

1 – корпус (полиамид), 2 – заливка компаундом («Виксинт»), 3 – плата искрозащиты, 4 – крышка (текстолит), 5 – аккумуляторы герметичные (типоразмера «С», соединены в пакет), 6 – прокладка (резина), 7 – винты.

Рисунок Б.2 – Блок аккумуляторов с модулем искрозащиты

## Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. | Подпись и дата | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |

В Н И М А Н И Е !

Прежде чем приступить к работе с прибором и с целью продления срока службы прибора:

1. Ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации и тщательно изучите разделы 5 «Указания мер безопасности», 6 «Порядок работы. Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации», 7 «Техническое обслуживание», ознакомьтесь с разделом 4 «Устройство и принцип работы. Обеспечение взрывозащищенности».

2. Перед первым включением прибора после длительного хранения или в случае разряда аккумуляторов в процессе работы, а так же в случае установки новых аккумуляторов взамен пришедших в негодность, требуется зарядить их в порядке, описанном в 6.2.

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) глубокий разряд аккумуляторов. При появлении во время работы прибора непрерывного звукового сигнала и свечения индикатора РАЗРЯД, выключить прибор и зарядить аккумуляторы в соответствии с 6.2 настоящего Руководства по эксплуатации;

б) заряд аккумуляторов увеличенным напряжением, а так же  заряд длительностью более 16 ч. Это ведет к сокращению ресурса аккумуляторов. При заряде не полностью разряженных аккумуляторов время зарядки необходимо сокращать в зависимости от суммарного времени работы прибора от прошлой зарядки (дольше работа – дольше зарядка);

в) подвергать прибор падениям, ударам и резким сотрясениям во избежание полного выхода из строя или уменьшения чувствительности датчика;

г) подвергать датчик горючего газа воздействию ацетилена, паров ацетона, бензина, длительному воздействию высоких концентраций природного или сжиженного газа во избежание выхода датчика из строя;

д) проверять работоспособность датчика подачей на него газа из зажигалки (высокая концентрация газа резко сокращает срок службы датчика);

4. РЕКОМЕНДУЕТСЯ

а) во избежание отказов микрокомпрессора соблюдать аккуратность и избегать попадания песка и пыли внутрь входного штуцера прибора при прочистке или замене воздушного фильтра, имеющегося в штуцере;

б) после проведения любых работ с прибором проветрить измерительную камеру с датчиком, путем включения прибора на чистом воздухе (в не загазованной области) в течение 2-3 минут.

5. ПОМНИТЕ:

а) при первом включении индикатора после длительного хранения или транспортировки время прогрева индикатора может увеличиваться до 10 мин;

б) гарантийные обязательства изготовителя прибора НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на аккумуляторы. Исправные аккумуляторы могут быть быстро выведены из строя неправильной эксплуатацией.

Надежность работы и срок службы прибора зависит от правильной его эксплуатации ВАМИ.

# Text boxes

3

+0,8

-0,7

4

5

5

6

№TC RU C-BY.ГБ05.В.000

2005.3.75-ГБ05

7

7

8

9

10

11

12

13

14

14

14а

15

16

17

18

18а

19

19а

1

3

4

5

2

20

21