Readsensor

Инструкция по эксплуатации

- Введение.

Readsensor  - оптическое считывающее устройство, которое используется для считывания тест-полосок, изготавливаемых компанией  Unisensor. Разработка данного прибора осуществялась немецкой компанией, специализирующейся в исследовании оптического фронта, а также компанией  Unisensor, которая занимается разработкой тестовых анализов на основе тест-полосок. Мы объединили большинство просьб наших клиентов, и сейчас считывающее устройство имеет несколько опций, которые могут быть выбраны в зависимости от окружающей обстановки, в которой будет установлен прибор.

Readsensor может использоваться как самостоятельно, так и с помощью компьютера. Кроме того, для удовлетворения требований наших клиентов, Readsensor предлагает два рабочих режима. Так называемый «длительный» режим, где вводятся полные показания реагентов и оператора, а также «быстрый» режим, где для того, чтобы приступить к измерению, необходим только номер образца. В данной инструкции описывается только «быстрый» режим.

Считывающее устройство оснащено встроенной клавиатурой (круглая клавишная панель с 5 кнопками, см. рис.1). Для более удобного ввода идентификационного номера образца также есть внешняя клавиатура, а также принтер, который можно подключить к считывающему устройству.

Кнопка «5»=ОК или «Ввод».

Кнопка «4»= влево или на предыдущую страницу

Кнопка «3»=вниз

Кнопка «2»=вправо или на следующую страницу

Кнопка «1»=  вверх

Рис.1: Круглая клавишная панель считывателя

- Описание прибора.

С правой стороны прибора находится выдвижная ячейка, которая легко открывается и закрывается. В центре данной выдвижной ячейки находится прорез, куда горизонтально должна помещаться тест-полоска видимой стороной. Тест-полоску помещают в центральный прорез, учитывая, что конец тест-полоски, который был в молоке, необходимо поместить внутрь считывающей системы.  Для того, чтобы избежать попадания молока в оптическую часть, рекомендуется аккуратно удалить пропитанный молоком фильтр.

Readsensor калибруется автоматически при каждом включении и не требует использования калибровочной прямой. Тем не менее, данная опция станет доступной по требованию. Если выдвижная ячейка закрыта неправильно, то во время инициализации система будет просить «Закройте выдвижную ячейку» (Initializing… Close Drawer!) прежде чем продолжить дальнейшую калибровку.

Прибор имеет две различные клавиатуры:

Внутренняя клавиатура (круглая), которая зафиксирована на верхней поверхности      прибора и содержит пять кнопок, функции которых описаны ниже.

Внешняя цифровая клавиатура соединяется с прибором посредством одного или двух серийных портов.  Мы рекомендуем соединять дополнительную цифровую клавиатуру с серийным портом, который расположен за USB портом. Знайте, что ни одна другая клавиатура не может быть использована, не вредя системе и, что цифровая клавиатура должна присоединяться при помощи специального кабеля «USB-Serial», который предоставляется в комплекте.  Цифровая клавиатура автоматически становится активной, когда загорается голубой светоизлучающий диод (фиксация числового регистра). Пожалуйста, будьте терпеливы и не вводите цифры, пока не увидите голубой светоизлучающий диод. В некоторых случаях это может занять 2-3 сек. На клавиатуре имеются только кнопки с цифрами и активная кнопка «ввод». Кнопка «Звёздочка» «*» - кнопка «назад-удалить», но другие кнопки при этом отключены и не должны использоваться.

- Основные функции.

На сегодняшний день прибор запрограммирован на «быстрый» режим. Тем не менее, в любое время его можно перестроить  на «длительный» режим  в зависимости от того, какая процедура будет проводиться дальше. Для данного режима необходимо подключить считывающее устройство к компьютеру, используя соответствующее программное обеспечение.

  - Подключение интерфейсов к считывающему устройству.

- Источник питания (большой адаптер типа PHIHONG, модель PSA120R 115P).

- USB-выход для компьютера (НЕ ДЛЯ КЛАВИАТУРЫ)

- Штрих-код, принтер, RFID, или внешняя клавиатура.

- Штрих-код, принтер, RFID, или внешняя клавиатура.

Рекомендуемая установка подчёркнута.

- Считывающее устройство включает в себя перезаряжаемые батареи, но для продолжительного и интенсивного использования мы рекомендуем включать прибор в сеть. Если считывающее устройство не включёно в сеть, то оно автоматически отключится, учитывая то, что установлено в настройках //Главное меню//Настройки//Время выключения (стандартно – 1 мин.)

- Если вы не хотите хранить результаты на компьютере, тогда нет необходимости подключать ваш прибор к компьютеру. Но если вы хотите это сделать, то сначала вам  необходимо установить подходящее программное обеспечение (которое называется второстепенное управление обменом данных).

- Подключите внешнюю клавиатуру с помощью USB-адаптера  (короткий чёрный кабель предоставлен в комплекте).

- Подключите принтер, если вы хотите, чтобы результаты были напечатаны.

3.2 Включение прибора, имея доступ к Главному меню (рекомендуется).

Используя круглую клавиатура считывающего устройства, нажмите одновременно 2 следующие кнопки: нажмите сначала кнопку «1» на приборе (верхняя кнопка) и удерживайте эту кнопку, в то время как нажимаете кнопку  «5» или «ВВОД» (центральная кнопка) на той же круглой клавиатуре. Следовательно, вам необходимо одновременно нажать 2 кнопки, но сначала верхнюю кнопку, а затем центральную кнопку.

Считывающее устройство проводит ряд внутренних калибровок, прежде чем начать дальнейшие операции.  Когда прибор пройдёт калибровку, вы попадёте в Главное меню.

Для движения вверх  используйте кнопку «1», для движения вниз используйте кнопку «3», для перехода на другую страницу используйте кнопку «2», для перехода на предыдущую страницу используйте кнопку «4».

ПРОСМОТР: (SCAN) получить доступ к командам измерения. Примите во внимание,  когда установлен «быстрый» режим, невозможно вернуться в Главное меню не выключая прибор, не смотря на то, что вы переходите в режим просмотра.

ЗАДАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ: (CONFIGURE) выбрать тип теста и номер партии.

ПАМЯТЬ: (MEMORY) отыскать измерения, хранящиеся в приборе.

НАСТРОЙКА: (SETUP) просмотреть настройки прибора.

А. Выберите тип теста относительно типа тест-полосок для считывания.

Находясь на кнопке «ПРОСМОТР» (SCAN) двигайтесь вниз к режиму «ЗАДАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ» (CONFIGURE), нажимая кнопку «3», а затем кнопку «5» (ввод).

Нажмите ещё раз кнопку «5», чтобы переместить курсор направо, а затем используйте кнопки «1» и «3», чтобы указать необходимый тест. Когда появится имя (белое на чёрном) примите его, нажав кнопку «5».

Примечание: При использовании тестов Twinsensor BT выбирайте режим KIT034, при использовании тестов 4sensor используйте режим KIT060.

Если вы хотите добавить номер партии использованного набора, поступите следующим образом: выберите пункт «lot ID» и нажмите «5» и подождите 2 секунды для активации внешней клавиатуры. Введите номер партии, например «090203» и нажмите «ENTER». Обратите внимание для экономии времени; номер партии не будет печататься в «быстром» режиме, только в «долгом режиме». Тем не менее, номер партии будет загружен в компьютер вместе со всеми данными измерениями. Поэтому нет необходимости вводить номер партии, если вы работаете в «быстром» режиме, но сделайте это при подключению к компьютеру.

Убедитесь, что вы ввели «правильный тип» теста и правильный «lot ID»  и двигайтесь вверх к «крестику», нажав дважды на кнопку «1», а затем один раз на кнопку «5», чтобы вернуться в Главное меню.

B. Переход к «ПРОСМОТРУ» (SCAN) для выполнения первого измерения.

Когда на дисплее изображено «ПРОСМОТР» (SCAN), нажмите кнопку «5» для того, чтобы попасть в Главное меню Просмотра. Выбранный тип теста  - тот, который вы выбрали в Главном меню.

Внешняя клавиатура станет активной через 2-3 секунды, а курсор автоматически перемещается на правую сторону, ожидая ваших указаний для идентификации образцов. Для  введения номера образца используйте цифровую внешнюю клавиатуру.

С. Для выполнения измерений выполните следующие действия:

- Откройте выдвижную ячейку, используя указательный и большой палец правой руки.

- Поднимите «чёрную крышку для тест-полосок».

- Поместите тест-полоску в центральный прорез видимой верхней стороной и вставьте часть, которая находилась в контакте с молоком внутрь считывающего устройства. Убедитесь, что тест-полоска хорошо прилегает 4 сторонами. (Перед этим аккуратно отделите от тест-полоски пористый фильтр, который находился в контакте с молоком, (не укорачивая при этом тест-полоску) Фильтр легко отделяется от тест-полоски, достаточно аккуратно поддеть его ногтем или любым острым предметом. )

- Закройте «чёрную крышку для тест-полосок»

- Закройте выдвижную ячейку.

- Используя внешнюю цифровую клавиатуру, введите номер образца молока и нажмите «enter». “Измерения начались…подождите результат несколько секунд” (Measurement started… Please wait). Результат автоматически отображается на дисплее  и в случае, если принтер подключён, результат автоматически выходит на печать.

- Верхняя кнопка NT, означающая «следующий тест» активирована и поэтому  очень легко начать следующее измерение, нажав кнопку «enter» на внешней клавиатуре (или кнопку «5» на внутренней клавиатуре).

- Введите номер  следующего образца и нажмите «enter».

- Если вы забыли поменять тест-полоску, это значит, что если выдвижная ячейка не открывалась в течение 2 измерений, прибор попросит вас поменять тест-полоску.(высветится надпись “Please insert new test!”) Вы должны открыть и повторно закрыть выдвижную ячейку и дать возможность автоматически начать измерения.

- Для следующих измерений перейдите к пункту 7

ПРИМЕЧАНИЯ

Если память превышает 100 результатов, появляется предостерегающее указание, что новые результаты будут вытеснять старые. Чтобы предотвратить потерю результатов, мы рекомендуем каждый день сохранять результаты, используя программное обеспечение второстепенного управления обменом данных, или сохранять каждый результат один за другим, используя USB-карту. Для того, чтобы это сделать, зайдите в Главное меню/ПАМЯТЬ и используйте кнопку «S» для сохранения. Пожалуйста, обратите внимание, что если вы так делаете, данные должны быть сначала реимпортированы с помощью второстепенного управления обменом данных, прежде чем конвертировать их с помощью «Export Results» в формат совместимый с Excel.

  - Для повседневных измерений.

Если вы используете только один тип теста, это значит, что вы всегда используете один и тот же вид товара, вы можете сразу войти в  Режим измерения, (SCAN) не входя в Главное Меню.

Выключите прибор, удерживая нажатой центральную кнопку «5» до тех пор, пока вы не услышите 3 сигнала  и не увидите надпись «Прекращение работы» (Shutdown), а затем сделайте следующее.

- Включите считыватель, нажав только центральную кнопку «5». Считыватель производит ряд внутренних калибровок, прежде чем перейти к дальнейшим операциям. В это время внешняя клавиатура  автоматически становится активной. Обратите внимание, что тип теста, который был выбран в Главном Меню, изображается на дисплее. Когда указатель находится напротив «Sample ID», в правой части дисплея, вы можете ввести номер образца с помощью цифровой внешней клавиатуры.

- Откройте выдвижную ячейку с помощью указательного и большого пальца правой руки.

- Поднимите «чёрную крышку для тест-полосок».

- Поместите тест-полоску в центральный прорез видимой верхней стороной и вставьте часть, которая находилась в контакте с молоком внутрь считывающего устройства. Убедитесь, что тест-полоска хорошо прилегает 4 сторонами. (Перед этим аккуратно отделите от тест-полоски пористый фильтр, который находился в контакте с молоком, (не укорачивая при этом тест-полоску) Фильтр легко отделяется от тест-полоски, достаточно аккуратно поддеть его ногтем или любым острым предметом. )

- Закройте «чёрную крышку для тест-полосок».

- Закройте выдвижную ячейку.

- Используя внешнюю цифровую клавиатуру, введите номер образца молока и нажмите «enter». “Измерения начались…подождите результат несколько секунд” (Measurement started… Please wait). Результат автоматически отображается на дисплее  и в случае, если принтер подключён, результат автоматически выходит на печать.

- Верхняя кнопка NT, означающая «следующий тест» активирована и поэтому  очень легко начать следующее измерение, нажав кнопку «enter» на внешней клавиатуре (или кнопку «5» на внутренней клавиатуре).

- Введите номер  следующего образца и нажмите «enter».

- Если вы забыли поменять тест-полоску, это значит, что если выдвижная ячейка не открывалась в течение 2 измерений, прибор попросит вас поменять тест-полоску.(высветится надпись “Please insert new test!”) Вы должны открыть и повторно закрыть выдвижную ячейку и дать возможность автоматически начать измерения.

- Для следующих измерений перейдите к пункту 7

  - Результаты, выведенные на дисплей.

Когда результат готов, он изображается на дисплее, а также выводится на печать, если подключен принтер.

Интерпретации данных, такие как «NEG» (отрицательный) или «POS++» (положительный) могут быть изменены по вашему желанию. Это можно сделать с помощью вашего дистрибьютора, используя специальное программное обеспечение, которое называется второстепенное управление обменом данных.

Значение «#,#»  показывает соотношение, означающее величину Тестовой линии поделенное на величину Контрольной линии. Соотношение «1» значит, что Тестовая и Контрольная линии имеют одну и ту же величину. В большинстве случаев, соотношение «1» получается, если концентрация антибиотиков в образце приблизительно равна той, которая указана в пределах обнаружения набора.

Значение «###» показывает величину тестовой линии.

Кнопка NT, означающая «следующий тест» можно легко активировать, нажав кнопку «enter» на внешней клавиатуре или кнопку «5» на внутренней клавиатуре.

Кнопка P, которая обозначает «Печать», предназначена для вывода на печать результатов, которые отображены на дисплее. Для активации этой кнопки необходимо нажать клавишу «2» и клавишу «5» или «enter»  на круглой клавиатуре.

Очевидно, что кнопка «enter» на внешней клавиатуре активирует команду, выбранную на дисплее. Таким образом, если вы видите букву «P» на сером фоне, то кнопка  «печать» активна. В заключение, для того, чтобы произвести второе измерение (кнопка NT активируется по умолчанию – буквы NT на сером фоне), необходимо просто нажать кнопку «enter», затем идентификационный номер образца и снова «enter». Поэтому нет необходимости использовать круглую клавиатуру для успешного проведения измерений.

- Примечания.

В «быстром» режиме, когда вы находитесь в Режиме измерений, существует только один способ вернуться в Главное Меню (например, чтобы поменять тип теста). Для этого необходимо выключить прибор, затем снова его включить, нажав одновременно 2 кнопки, как описано в пункте 3.2. Мы сделали это таким образом, чтобы не сведущий человек по ошибке не поменял настройки или не выбрал не подходящий метод, который бы не подходил к набору, который вы используете. Поэтому мы рекомендуем, чтобы только заведующий лабораторией имел доступ к Главному Меню для того, чтобы правильно ввести настройки. Оператор будет иметь доступ только к Меню измерений, не имея возможности зайти в Главное Меню для смены методов или других параметров. Поэтому мы рекомендуем не позволять обычным операторам обращаться к Главному Меню, так как за это ответственен заведующий лаборатории.

В «быстром»  режиме при выводе на печатающее устройство не вводится идентификационный номер партии, поэтому нет необходимости вводить его. Если Вам нужно напечатать идентификационный номер партии или другую информацию, связанную с результатом, мы рекомендуем использовать «долгий» режим.

Недействительный результат обозначается словом «invalid» (что значит «недействительный»). В большинстве случаев это случается, если: 1) тест-полоска отсутствует в считывающей выдвижной ячейке 2) выбранный метод не соответствует тест-полоске. 3) сигнал на контрольной линии не достаточно сильный. 4) тест-полоска расположена неправильно либо верхней стороной вниз. Если общие измерения недействительны,  на дисплее, а также на печати не будут  выводиться значения, а вместо этого будет изображён значок «~».

Вы можете подключить принтер в любое время, но мы рекомендуем подключать его к считывателю, когда он выключен.

Для удаления всех результатов Вам необходимо зайти в Главное Меню / Настройка 3/4. Будьте внимательны, чтобы не удалить те результаты, которые не были сохранены.

Интерпретация результатов может быть адаптирована к Вашим индивидуальным требованиям. Если Вы этого хотите, обратитесь, пожалуйста, к Вашему местному представителю.

Используется стандартная термобумага.

Невозможно использование другого вида принтера, отличного от того, который поставляется компанией Unisensor.

Действия в Главном меню и Меню измерений в «быстром» режиме изложены ниже.

Для принтера используется термобумага со следующими характеристиками:

- ширина бумаги: 57.0±0.5 мм

- максимальный диаметр рулона: 31 мм

- длина бумаги: приблизительно 12 м

ХОД ДЕЙСТВИЙ – ДОЛГИЙ РЕЖИМ

- Нажмите кнопку “enter”, чтобы включить считыватель.

- выберите из списка

- введите с помощью внутренней,   внешней клавиатуры

- выберите из списка

- введите с помощью внутренней, внешней клавиатуры

ХОД ДЕЙСТВИЙ - ГЛАВНОЕ МЕНЮ:

P – ПЕЧАТЬ

D – УДАЛИТЬ

S – СОХРАНИТЬ НА USB КАРТУ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК «2» «4» ОТ РЕЗУЛЬТАТА К РЕЗУЛЬТАТУ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК «1» «3» ОТ СТРАНИЦЫ К СТРАНИЦЕ

ХОД ДЕЙСТВИЙ – БЫСТРЫЙ РЕЖИМ

Нажмите кнопку “enter”, чтобы включить считыватель.

Введите идентификационный номер образца с помощью внешней клавиатуры

Нажмите «enter» для начала измерений.

- Отображает результаты и автоматически начинает выводить на печать

- Нажмите «enter» или выберите NT для проведения следующего теста.

- Выберите P для дополнительной распечатки

P – ПЕЧАТЬ

D – УДАЛИТЬ

S – СОХРАНИТЬ НА USB КАРТУ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК «2» «4» ОТ РЕЗУЛЬТАТА К РЕЗУЛЬТАТУ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК «1» «3» ОТ СТРАНИЦЫ К СТРАНИЦЕ