ТЕРМОСТАТЫ (ИНКУБАТОРЫ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СУХОВОЗДУШНЫЕ

ТС-2 СПУ

# Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания

2. Назначение изделия

3. Технические характеристики

4. Комплектность

5. Указания мер безопасности

6. Подготовка изделия к эксплуатации

7. Подготовка к работе

8. Использование изделия

9. Транспортирование и хранение

10. Гарантии изготовителя

11. Сведения о рекламациях

12. Свидетельство о приемке

13. Свидетельство об упаковывании

Приложение 1. Внешний вид изделия, панели и пульта управления

Приложение 2. Талон №1 на гарантийное обслуживание

Приложение 3. Талон №2 на гарантийное обслуживание

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством и принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания термостата (инкубатора)  электрического  суховоздушного в вариантах исполнения ТС-2/20 СПУ, ТС-2/80 СПУ (в дальнейшем – термостата).

1.2. Данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации термостата должно находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

Внимание! Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий термостат, перед началом работы должен изучить данный документ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Термостат предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в лабораториях госсеминспекции, санитарно-эпидемиологической службы и госкомитета экологии.

Термостат обеспечивает непрерывное измерение температуры в рабочей камере и ее визуальную индикацию..

2.2. Термостат работает от сети переменного тока 220В±10%, частотой – 50 Гц.

2.3.Термостат отнесен к виду климатического исполнения - УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

В связи с постоянным усовершенствованием изделия, внесением конструктивных изменений, повышающих надежность и улучшающих условия эксплуатации, возможны незначительные расхождения между конструкцией термостата и настоящим руководством по эксплуатации.

Значение символов:

|  | Внимание, опасность! Обратитесь к руководству по эксплуатации. |
| --- | --- |
|  | Товарный знак предприятия-изготовителя |
|  | Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики термостата приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 | ТС-2/20 | ТС-2/80 |
| 1. Максимальный температурный диапазон термостатирования, (С | От tокр+5 до +60 |
| 2.* Максимальное отклонение среднего значения температуры любой точки рабочего объема камеры от заданной в установившемся тепловом режиме, °С, не более от +25 до +45 включительно от +45 до +60 | От –1до +1 От –2 до +1 | От –1 до +1 От –1 до +2 |
| 3. Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема, °С | ±0,4 |
| 4. Дискретность задания параметров: температуры, °С времени, мин | 0,1 1 |
| 5. Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере должно быть мин, не более | 120 |
| 6. Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч, не менее | 500 |
| 7. Потребляемая мощность термостата, Вт, не более | 300 |
| 8. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: - ширина - высота - глубина (до дверцы) | 243 323 256 | 400 500 406 |
| 9. Габаритные размеры термостата, мм, не более: - ширина - высота - глубина | 360 382 550 | 512 525 721 |
| 10. Масса термостата, кг, не более: - без упаковки и принадлежностей - с упаковкой и принадлежностями | 21 24 | 36 48 |
| 11. Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| 12. Объем камеры, л, не менее | 20 | 80 |

* До выхода на установившийся тепловой режим температура в рабочей камере может отличаться от заданной на большую величину.

3.2. Термостат должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от +10 до +35 (С, относительной влажности до 80 % при +25 (С, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

3.3 Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплект поставки термостата приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
|  | ТС-2/20 | ТС-2/80 |
| Термостат (инкубатор) электрический суховоздушный | 1 шт. |
| Ножки Винт Шайба | - | 4 шт. 4 шт. 4 шт. |
| Комплект запасных частей: Вставка плавкая | 2 шт. |
| Комплект инструмента и принадлежностей: Полка | 1 шт. | 2 шт. |
| Упаковка | 1 к-т |
| Руководство по эксплуатации | 1экз. |

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Подключение к сети термостата осуществляется с помощью розетки с заземляющим контактом типа F.

Заземляющий контакт розетки присоединяется к контуру заземления с сопротивлением не более 4 Ом.

5.2. Присоединение розетки к сети и проверку сопротивления заземления должен проводить аттестованный специалист, допущенный к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

5.3. Для предотвращения поражения электрическим током эксплуатирующего персонала ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с незаземленным термостатом или неисправным контуром заземления;

- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализационную системы, трубопроводы горючих жидкостей и т.п. устройств;

- включать термостат в сеть при наличии видимых повреждений розетки, вилки или соединительного шнура;

- разбирать термостат или менять предохранитель, не отключив его от сети;

- помещать объект термостатирования непосредственно на дно термостата;

- температура внутри камеры должна быть ниже температуры воспламенения или точки сублимации загружаемого материала.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. После доставки термостата к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации. Если при приемке термостата от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке термостата автотранспортом – делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

6.2. При отсутствии повреждений упаковки, распаковать термостат после выдержки его в условиях, указанных в п. 3.2 настоящего руководства по эксплуатации, не менее 4 часов, а при ее повреждении – после выполнения действий, указанных в п. 6.1. После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с  разделом 4 настоящего руководства по эксплуатации и производится внешний осмотр термостата на отсутствие механических повреждений.

Претензии по комплектности поставки или на механические повреждения рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Для подготовки термостата к работе необходимо протереть полки и внутренние поверхности камеры термостата тампоном из мягкой материи, смоченным в 3% растворе перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос». Тампон перед протиркой отжать.

Внимание! Попадание раствора на температурный датчик, расположенный в верхней части рабочей камеры, и внутрь, за пределы рабочей камеры, на панель и устройство управления может привести к нарушению работоспособности изделия.

Внимание! Категорически запрещается производить огневую дезинфекцию изделия.

7.2 Для исполнения ТС-2/80 – закрепить 4 ножки винтами, входящими в комплект поставки.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

8.1. Разместить равномерно объекты термостатирования на полках камеры и закрыть дверь.

Внимание! Объекты термостатирования следует загружать в таком количестве и    таким образом, чтобы не препятствовать свободному прохождению воздуха к каждому объекту.

8.2. Включить термостат в сеть с помощью сетевой вилки.

8.3. Включить переключатель «СЕТЬ» (находится на сетевом блоке, установленном на задней стенке термостата), при этом на цифровом табло панели управления (рис.2), находящейся на двери термостата, высвечивается текущая температура в камере термостата.

Если заданная температура больше, чем температура в камере, включится нижний светодиодный индикатор на цифровом табло, который сигнализирует о включении нагревателя.

8.4. При необходимости корректировки программы нажать клавишу «Р» при этом на цифровом табло высветится заданная ранее температура в мигающем режиме, а в крайнем правом разряде цифрового индикатора высветится точка.

Установить клавишами «▲» «▼» на панели управления требуемую температуру в рабочей камере, контролируя её по показаниям цифрового табло.

8.5. Для включения термостата в работу и для записи в память введённой информации нажать клавишу «Р», при этом на цифровом табло высветится текущая температура в камере, а  точка в правом разряде цифрового индикатора погаснет.

8.6. Введенная температура сохраняется в памяти термостата при выключении питания.

Внимание! Индикатор «НАГРЕВ» может светиться непрерывно или в импульсном режиме.

8.7. При включении индикатора «АВАРИЯ», сигнализирующем об аварийном превышении температуры, необходимо выключить термостат и принять меры к устранению неисправностей.

Внимание! До выхода на установившийся тепловой режим температура в рабочей камере на непродолжительное время может превышать заданную.

8.8. При необходимости можно включить освещение камеры (кнопка «СВЕТ» находится на пульте управления термостата). Свет включен при принудительном удержании кнопки в нажатом положении. В исполнении ТС-2/20  лампа «СВЕТ» отсутствует.

8.9. При работе термостата переключатель «ВЕНТ», находящийся под дверью термостата, должен быть включён.

Вентилятор в камере термостата можно выключить, выключив переключатель «ВЕНТ», однако необходимо учитывать, что при этом точность поддержания температуры в камере может не соответствовать характеристикам, приведенным в табл.1 данного РЭ.

8.10. Техническое обслуживание термостата должно проводиться не реже одного раза в месяц в соответствии с п. 7.1 настоящего руководства по эксплуатации, при этом термостат должен быть отключен от сети.

8.11. Перечень возможных неисправностей в процессе использования термостата по назначению и рекомендации по их устранению приведен в табл.3.

Таблица 3 – Возможные неисправности и способы их устранения

| Наименование неисправности | Возможная причина | Порядок поиска неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| При включении в сеть не светится цифровая индикация | Отсутствие напряжения в сети. Неисправные предохранители | Проверить напряжение в сети. Проверить предо- хранители | Устранить неисправность в сети, заменить предохра- нители |
| После ввода заданной температуры и нажатия клавиши «Р» показания цифрового индикатора не изменяются | Неисправны оптосимистор или силовой симистор. Обрыв в цепи нагревателя или компрессора | Проверить работоспособность оптосимистора и силового симистора. Проверить цепь нагревателя | Заменить оптосимистор или силовой симистор. Устранить обрыв |
| Горит индикатор «АВАРИЯ» | Обрыв в цепи датчика температуры. Пробой в цепи силового симистора | Проверить цепь датчика. Проверить силовой симистор | Устранить обрыв. Заменить датчик. Заменить силовой симистор |
| Отклонение температуры от заданной превышает допустимое | Нарушена регулировка температуры | Произвести замену датчика температуры или процессора |

Внимание! Для замены процессора необходимо: открыть дверь и с внутренней стороны отвинтить два винта; отвести от поверхности двери на 10 мм нижнюю часть панели блока управления и, сдвинув его в таком положении вниз на 6 мм, снять блок управления.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании упакованного термостата должны строго соблюдаться требования всех предупредительных знаков и надписей, указанных на таре, не допускаются толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности термостата.

9.2. При транспортировании термостат должен быть прикреплен к нижнему щиту ящика болтами.

9.3. Ящик с упакованным термостатом должен закрепляться так, чтобы исключить его перемещение в процессе транспортирования.

9.4. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов:

- температура от минус 50 ºС до +50 ºС;

- относительная влажность до 80 % при температуре +25 ºС.

9.5. Термостат должен храниться в упаковке в складских помещениях, при температуре от минус 50 ºС до +40 ºС  и относительной влажности до 80 % при +25 ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

9.6. Распаковку термостата после хранения или транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав его в упаковке не менее 4 часов.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие термостата требованиям технических условий ТУ 32.50.50-041-00141798-2021 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленным указанными техническими условиями и данным руководством по эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня  отгрузки термостата предприятием-изготовителем.

10.3. Гарантийный ремонт термостата проводит предприятие-изготовитель - ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»  или специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем за счет последнего.

10.4. При проведении гарантийного ремонта на предприятии-изготовителе, потребитель производит возврат термостата в упаковке предприятия-изготовителя или упаковывает термостат за свой счет в  упаковку, обеспечивающую его защиту от механических повреждений.

10.5. При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время, прошедшее с момента получения заявки на ремонт до его выполнения.

10.6. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации;

- при отсутствии или нарушении правил технического обслуживания;

- при нарушении пломб;

- при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей или узлов термостата.

10.7. В случаях выхода термостата из строя в послегарантийный период, ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет потребителя.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1. Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если неисправность произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

11.2. Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

11.3. Все предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.4. Для определения причин поломки, потребитель создаёт комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

▪ заводской номер термостата;

▪ дата получения термостата от предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

▪ дата ввода в эксплуатацию;

▪ описание внешнего проявления неисправности;

▪ какие узлы и детали сломались, износились и т.д.

11.5. К рекламации следует приложить:

▪ заполненный гарантийный талон;

▪ акт о поломке.

11.6. Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

11.7. Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматривается и не удовлетворяется.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термостат (инкубатор) суховоздушный электрический ТС-2___ СПУ

заводской № .......

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий

ТУ 32.50.50-041-00141798-2021 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП       _____________________    _____________________

личная подпись               расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Термостат (инкубатор) суховоздушный электрический ТС-2___ СПУ

заводской № .......

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей

технической документации.

_____________________     ____________________  __________________

должность                         личная подпись        расшифровка подписи

_____________________

год, месяц, число

Приложение 1

Внешний вид изделия ТС-2

Рис.1– Внешний вид ТС-2 СПУ

1-Панель управления; 2-Дверь; 3-Внутренняя (стеклянная) дверца;

4-Корпус; 5-Рабочая камера; 6-Ручка; 7-Пульт  управления*; 8-Ножки.

*Кнопка включения света только для исполнения ТС-2/80 СПУ

Рис 2.- Панель управления.

1-Цифровое табло; 2-Индикатор нагрева; 3-Индикатор аварии;

4-Клавиша выбора режима; 5-Клавиша увеличения параметра;

6-Клавиша уменьшения параметра.

Рис 3. - Пульт управления*.

*Кнопка включения света только для исполнения ТС-2/80 СПУ

Приложение 2

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Смоленское СКТБ СПУ»

Россия,  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97,

контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90.

Действителен по заполнению

e-mail: info@sktb-spu.ru

http://sktb-spu.ru

сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru

# Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №1

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Термостат (инкубатор) суховоздушный электрический ТС-2___ СПУ

заводской № .......

Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________

штамп ОТК

Приложение 3

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Смоленское СКТБ СПУ»

Россия,  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97,

контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90.

Действителен по заполнению

e-mail: info@sktb-spu.ru

http://sktb-spu.ru

сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru

# Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №2

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Термостат (инкубатор) суховоздушный электрический ТС-2___  СПУ

заводской № .......

Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________

штамп ОТК

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер термостата___________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Дата ремонта____________________________________________________

число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт_____________________

Подпись владельца термостата,

подтверждающего ремонт _________________________________________

Штамп ремонтного предприятия

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер термостата___________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Дата ремонта____________________________________________________

число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт_____________________

Подпись владельца термостата,

подтверждающего ремонт_________________________________________

Штамп ремонтного предприятия